문서번호	수도자재관리센터-11984
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	06/16 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

고품질 대형수도계량기 납품검사 결과 보고*************

2017. 6

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과 보고

1. 납품검사 기준:산업통산자원부 고시 제 2015-0166호(2015.08.03)수     도미터 검정기준

2. 검사방법 : 고품질 수도계량기 시방서 적용,전수검사(80∼300mm)

3. 납품업체 : 자인테크롤로지(주)

4. 계량기 납품검사 현황

가. ***********************품)

나. 검 사 일 : 2017.6.16일

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과							비 고
					계		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	카운터
100mm	29	29	3	4	29	0	29	0	29	0	0

※밧데리 성능 및 방수검사(물연구원) : 기시행

5. 납품기물 내역

가. 납품  기물번호 : 100mm : g17-509001∼509013. 509015∼509016.

g17-509018∼509031.

나. 불합격 기물번호 : 100mm : 없음.

따로붙임 1. 검정확인서 1부.

2. 오차시험 기록지 1부.

3. 납품검사 결과 보고서 1부.끝.