문서번호	수도자재관리센터-14203
결재일자	2017.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	07/11 윤종민
협조

수도계량기 납품검사 결과보고

[15~50mm-7차,한국아이치]

2017.07

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다

로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : 한국아이치㈜

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-8645(2017.05.11)호 7차 구매관련,수도계량기

15~50mm : 13,400개.

나. 납품검사일 : 2017.07.03~07.11

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	10,000	315	3	4	300	15	315	0	300	15	0
20mm	1,200	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
25mm	800	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
32mm	600	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
40mm	600	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
50mm	200	200	3	4	200	0	200	0	200	0	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : D17-050210.   ※ 재질시험(KTC)15mm : D17-056865.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	092	0.99	0.07	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	1.34	1.39	0.05
25mm	1.56	1.58	0.02
32mm	1.94	1.96	0.02
40mm	2.70	2.71	0.01
50mm	4.03	4.87	0.84

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 : 15mm : D17-050001∼060000

20mm : D17-003001∼004200

25mm : D17-003001∼003800

32mm : D17-001001∼001600

40mm : d17-001001∼001600

50mm : d17-000501∼000700

나. 불합격 기물번호 : 15mm : D17-057081.058459.

058801~058807.058809.058810.058814.058819.

058820.059626.

다. 대체품 기물번호 : 15mm : 납품검사 불합격으로 반품.

※ 15mm는 납품검사 불합격으로 반품처리 합니다.

※ 40mm는 7월5일 납품.

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 구경별 오차시험 내역 1부.끝.