문서번호	정수과-594
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
오승용		서한호	04/14 김동기
협 조
	주무관			김병찬

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

실험실 항온수조 점검결과 보고

2014. 4.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

실험실 항온수조 점검결과 보고

실험실 항온수조가 정상 작동되지 않아 점검한 결과 온도 및 히터 콘트롤러 고장으로 확인되어 관련 부품을 교체·수리하고자 함

항온수조 현황

장 비 명 : WATER BATH

용    도 : COD측정

구입연도 : 2000년

제 조 사 : ㈜존샘

측정범위 : 0 ~ 100도

점검내용

점검일자 : 2014. 4. 14(월)

점 검 자 : 공업7급 오승용, ㈜존샘 조무현

점검결과 : 기기 노후화로 인한 온도 및 히터 콘트롤러 고장

보고자 의견 : 주간 시험 및 배출수지 방류수 온라인 측정기와 상대 비교 확인을 위한 검사장비로써 전문업체에 부품 교체․수리하고자 함

행정사항

소요예산 : 485,000원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

구매방법 : 신용카드 결제. 끝.