문서번호	수도자재관리센터-17557
결재일자	2017.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	08/24 윤종민
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

[15~40mm-11차,그린플로우]

2017.08

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다

로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : 그린플로우㈜

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-12761(17.06.26)호 11차 구매관련,수도계량기

15~40mm : 14,800개.

나. 납품검사일 : 2017.08.18~08.24

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	10,000	315	3	4	315	0	315	0	315	0	0
20mm	2,000	200	2	3	200	0	200	0	200	0	0
25mm	1,200	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
32mm	800	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
40mm	800	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	2	2	2	0	2	0	2	0	0
20mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : h17-141877.   ※ 재질시험(KTC)15mm : h17-138862.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	0.920	0.953	0.023	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	1.340	1.381	0.041
25mm	1.520	1.540	0.020
32mm	2.090	2.160	0.070
40mm	2.630	2.632	0.002

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 : 15mm : h17-136401∼146400

20mm : h17-111501∼113500

25mm : h17-111301∼112500

32mm : h17-111101∼111900

40mm : h17-111101∼111900

나. 불합격 기물번호 : 40mm : h17-111763.

다. 대체품 기물번호 : 15mm : h17-146401∼146402.

40mm : h17-111901.

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 구경별 오차시험 내역 1부.끝.