품질확인제 수질검사장비 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	04/21 서경만

아리수 품질확인제 수질 검사시 사용하는 수질검사 장비에 이상이 있어 합동점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 04. 21.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점검사항 : 아리수 품질확인제 수질검사장비 2종 5대 기기점검

□ 점 검 일 : 2014. 4. 21(월) 15:00 ~ 15:30

□ 점검장소 : 1층 수질실험실

□ 점 검 자 : 전임라급 황인철, 워터솔루션 조문탁

□ 점검내용

- 아리수 품질확인제 기간제근로자 및 직원 사용 수질검사장비로 기기이상으로 점검이

필요한 측정기기(2종 5대) : 탁도계 3대, DR-890(철,구리측정 비색계) 2대

□ 점검결과

- 탁 도 계(3대) : 탁도계 12번, 13번, 17번 측정기기

⇒ 탁도계 전원이 안들어 오거나, 측정값 헌팅, 기기보정이 안됨

- DR-890(2대) : 철·구리 측정용 비색계 8번, 9번 측정기기

⇒ 고무 키패드 탈락 및 키패드 노후

□ 조사자 의견

- 업체입고 점검 후 수리가 필요한 기기는 고장내역 및 소모품 교체내역을 확인 후   수리예정.  끝.