문서번호	행정지원과-9979
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장
김완기	장인환	04/21 유철민

수질검사장비 자체점검 결과보고

2014.  4.

행 정 지 원 과

수질검사장비 자체점검 결과보고

우리사업소 보유 수질검사장비에 대한 자체 일제점검을 실시하고 그결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

점 검 일 : 2014. 4. 18.

점검대상 : 탁도계 등 38종 211대

점검내용 : 검사장비 작동상태, 측정값 정확도와 재현성 확인 및 보정

전극 등 소모품 수량 확인 및 소요량 조사

Ⅱ		점검결과

수질검사장비

○ 불용대상 : 탁도계 등 9종 25대

○ 수리대상 : 잔류염소 등 3종 14대(1/4분기 기기보정 결과 보정불가 판정)

※ 불용 및 수리대상 품목 별첨(붙임1)

소모품 보유량 조사

○ 수질검사장비 소모품

품목	pH전극	탁도계셀 (box:6ea)	잔류염소셀 (box:6ea)	DR890셀 (box:6ea)	위생검사기시약 (box:100ea)
기기대수	27대	34대	37대	27대	1대
자체보유기준 (6개월)	14ea	6box	6box	5box	4box
보유량	8ea	10box	28box	5box	12box
과부족	-4ea	+4box	+22box	-	+8box

※ 자체 소모품 교체기준 : pH 전극(반기1회), 탁도, 잔류염소, DR890(분기1회)

※ 보유기준 산정

▶ pH전극(24대×50%×1개/반기=14개/반기)

▶ 탁도셀(34대×50%×1개/분기=34개/반기)

▶ 잔류염소셀(37대×50%×1개/분기=37개/반기)

▶ DR890셀(27대×50%×1개/분기=27개/반기)

▶ 위생검사기 시약((민원50건/월+수도교실10건/월)×6=360개/반기)

○ ICP(유도결합플라즈마 발광분석)장비 소모품

품목	석영관	Chamber Cyclone	튜브
보유기준	1ea	1ea	1set
수량	2ea	1ea	4set
과부족	+1ea	-	+3set

○ 수질자동측정기 : 43종 325개

- 수질자동측정기 소모품 보유현황(붙임2)
※ 6월 소모품 구입시 소요량 재조사 예정

Ⅲ		결과조치 및 향후계획

고장 장비 수리․정비 추진 : 2014년 5월

내구연한 경과장비 불용처리 추진 : 2014년 5월

시험재료(2차분)신청시 구매요청

○ 구매기관 : 상수도연구원 수질연구과

○ 품명 : pH전극 4개

붙임 1. 불용 및 수리대상 품목 1부.

2. 수질자동측정기 소모품 품목별 보유현황 1부.  끝.