함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	1/4분기 숙련도시험 및 수질측정 기기보정 실시결과 송부

1. 수질연구과-242(2014.03.20.)호 『‘14년도 1/4분기 숙련도시험 및 수질측정 기기보정 실시계획 알림』과 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 1/4분기 숙련도시험 및 수질측정 기기보정 실시결과를 아래와 같이 송부합니다.

- 아     래 -

가. 숙련도시험

1) 대상기관 : 수도사업소, 아리수정수센터

2) 배부일시 : ‘14.3.25 ~ 3.28

3) 평가분야

○ 무기금속 분야 : 철, 구리

○ 이화학 분야 : 총유기탄소

4) 평가결과 : 모든 사업소 매우만족 또는 만족으로『적합』

구 분	매우만족	만족
철	서부․북부․남부․강동	중부․동부․강서․강남
구리	북부․강서․남부․강남	중부․서부․동부․강동
총유기탄소	6개 아리수정수센터	-

나. 수질측정 기기보정

1) 대상기관 : 수도사업소, 아리수정수센터, 상수도연구원

2) 보정일시 : ‘14.3.25 ~ 3.28

3) 대상기기 : 탁도계, 잔류염소계, 비색계

4) 실시결과 : 총 594대 접수 ⇨ 576대 보정완료, 18대 수리 요망

구 분	접 수	보정완료	수리 요망
탁 도 계	210대	202대	8대
잔류염소계	222대	218대	4대
비 색 계	162대	156대	6대

첨부 : 1. 1/4분기 숙련도시험 및 수질측정 기기보정 결과보고 1부.

2. 분석 담당자 및 수질측정 기기보정 결과 1부.  끝.

	상수도연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),먹는물분석과장,신물질분석과장,미생물검사과장,수처리연구과장,배급수연구과장
주무관	이경우		수질연구과장	이종규		수질분석부장	전결 04/22 김복순
협조자
시행	수질연구과-1202	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	3146-1737	/전송	3146-1743	/		/	대시민공개