문서번호	정수과-1613
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
장현성		현인식	04/22 代김용근
협조

풍납취수장 엽록소측정기

점검결과 및 향후계획 보고

영등포아리수정수센터

(정수과)

우리정수센터 풍납취수장에 설치된 엽록소측정기 고장발생 이후 공급업체측 점검결과 및 향후계획에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

다        음

1. 기기내역

구 분	엽록소측정기(BBE, BG82000-E)
설치년도	2006년 10월
수 량	1대
설치위치	풍납취수장 계측기실
용도	풍납원수 조류측정
취득가격	36,021,670원
공급업체	제이엠이엔비(주)
제작사	bbe(독일)

2. 고장발생 개요

가. 대상기기 : 조류측정기(BBE, BG82000-E)

나. 고장발생 및 점검일시 : 2014. 03. 10(월)

3. 고장수리 관련 추진경위

가. 공급업체측과 합동점검실시(3/10, 월)

- 고장내용 : 통신상태 불량으로 측정값 미전송

- 고장원인 : 오랜 사용기간으로 인한 메인보드 고장 추정

나. 공급업체측 엽록소측정기 1차 AS보고(3/14, 금)

- 국내 업체에서는 테스트가 불가하여 원(元) 공급업체(독일)에 문의 필요

- 예상되는 문제 : 센서 및 보드이상

- 원 공급업체측 답변 송부 기간 예상 약 1주일

다. 엽록소측정기 반출로 정확한 기기상태 파악 요청(3/19, 수)

- 풍납취수장 → 제이엠이엔비

라. 공급업체측 엽록소측정기 2차 AS보고(3/25, 화)

- 고장원인 : 센서이상

- 오랜시간 센서에 물(시료)이 차 있는 상태가 지속되어 센서의 기판등이 부식

- 센서의 상태로 보았을 때 사용이 불가할 것으로 판단하여 교체 필요

- 2차로 원 제조사(BBE) 문의예정(수리가능여부, 수리금액등)

마. 공급업체측 엽록소측정기 수리금액 송부(4/14, 월)

- 엽록소측정기의 센서는 수리불가, 센서 구매시 견적서 송부

바. 엽록소측정기 정수센터로 반환(4/25, 금)

3. 보고자 의견

가. 엽록소측정기는 취수원수에서의 엽록소(클로로필-a)를 측정하고, 실시간 조류데이타를 이용, 원수의 수질자료로 활용하고 있으므로 원활한 수질관리를 위해 대상기기를 정상화 하는 것이 필요

나. 경제적수리금액한계 검토

- 정부물품정비관리 규정(1983.12.30., 조달청고시 제 33호) 제5장 제14조 『경제적 수리한계의 일반기준』을 적용하면 물품의 최초 사용년도에 있어서는 수리비가 취득가격의 100분의 70일 때를 수리한계의 최대치로 하고 내용년도에 있어서는 100분의 20을 최대치로 함.

- 경제적 수리한계비율은 [eqn: {70} over {100} - {사용연수} over {2 TIMES 내용연수}] = [eqn: {70} over {100} - {8} over {2 TIMES 10}] = 0.3,

경제적 수리한계금액은 36,021,670원(취득가격) × 0.3 = 10,806,501원임.

- 수리비 33,000,000원 ≫ 경제적 수리한계금액 10,806,501원으로 수리불가

다. 따라서 경제적수리한계 금액 검토결과, 대상기기는 수리 불가하므로 향후 구의취수장 폐쇄시 사용중인 엽록소측정기를 우리센터로 이관하여 활용하는 것이 타당하다고 사료됨.(비예산)

- 관련 문서 : 문화정책과-4165(2014.3.28)호, 『서울거리예술창작센터 조성관련 업무협조 요청』 (구의취수장 6월말 폐쇄예정 확인)

라. 다만 엽록소측정기 이관시까지는 원활한 수질관리를 위해 실험실 조류측정자료(1회 이상/일) 및 서울시 취수장 조류 분석데이터 활용

붙임 1 : 풍납취수장 엽록소측정기 고장보고(3/14) 1부.

2 : 풍납취수장 엽록소측정기 중간 점검결과 메모보고(3/17) 1부.

3 : 공급업체측 AS 보고서 1부.

4 : 풍납취수장 엽록소측정기 중간 점검 결과 보고(3/27) 1부.

5 : 견적서 1부(4/14).  끝.