문서번호	누수방지과-1447
결재일자	2014.4.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김명구		代김도섭	04/29 윤석우
협조	주무관		김윤환
	주무관		오환석

[2014년 유량계유지보수용역(단가계약)]

용역감독 보고(2014년 04월분)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04.

상수도사업본부

(누수방지과)

[2014년 유량계 유지보수용역(단가계약)]

용역감독 보고(2014년 04월분)

▢ 관련방침

1. 2014년 유량계 설비 유지관리계획 : 누수방지과-326(’14.01.13)호

2. 2014년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역시행 : 누수방지과-657(’14.01.24)호

▢ 계약현황

1. 건  명 : 2014년 “유량계 유지보수 용역”(단가계약)

2. 계약자

상 호	대표자	주 소	전 화	비 고
######	###	##################	##############

3. 계약금액 : 금##############################

4. 계약기간 : 2014. 04. 01 ~ 2015. 03. 31까지

5. 대가지급

• 용역계약특수조건 제30조(대가의 산출방법 및 지급기준), 제35조(정산기간 완료기준) 및 제40조(과업결과서의 제출 및 완료), 기술용역계약 일반조건 제20조(검사)에 의거 준공검사 후 지출

• 매월 말일이내 준공계 제출, 준공계 접수일로부터 14일 이내 준공검사

▢ 2014년 용역과업 개요

1. 점검 대상 : 월1회                                        (단위:개소)

설 비 별	총 용역 대상 (계약당시)		실제 대상 (‘14.04월 기준)	용역기간 발생한 점검 제외 및 추가 대상 (용도변경, 운휴, 재가동 등)
구역유량계 (초음파)	57		57	점검추가( 0 )	없음
				점검제외( 0 )	없음
계장설비 (전송반)	51		51	점검추가( 0 )	없음
				점검제외( 0 )	없음
유량감시 시 스 템	사업소	14	14	없 음
	본 부	1	1	없 음

2. 교정검사 : 구역유량계 연2회, 중블록유량계 연1회             (단위:개소)

구 분		총 용역 대상 (계약당시)	실제 대상 (‘14.04월 기준)	용역기간 발생한 변동내용 (운휴, 재개통, 추가설치 등)
유 량 계 설 비	구역	57	57	점검추가(0)	없음
				점검제외(0)	없음
	중블록	105	105	점검추가(0)	없음
				점검제외(0)	없음

3. 과업사항 : 정기점검, 요청점검, 교정검사, 기술지원 및 교육 등

▢ 2014년 04월분 용역결과

구 분	점검설비		용역 실적	용 역 결 과		조 치 사 항
				정상	이상
합 계			135	129	6
정 기 점 검	계장설비 (전송반)		51	50	1	○ 유량계 변환부(키패드) 고장 : 동부(구리시)
	유량설비		57	56	1	○ 펌프고장 1대 : 남부(NB-08)
교 정 검 사	유량계	계	26	22	4	○ 비교측정 결과 오차범위(±0.5%) 초과 : 교정현황
						순번	사업소명	유량계명	오차율 (1차 %)	오차율 (2차 %)	결 과
						1	강서	KS-08	-2.47	-0.31	교정합격
						2	남부	NB-14	-0.98	-0.17	“
		구역	24	20	4
						3	동부	DB-07	+0.61	-0.16	“
						4	서부	SP-28	-1.07	-0.39	“
		중블록	2	2	0
							이	하	여	백
감 시 시스템점 검	사업소		0	-	-	-
	본 부		1	1	0	이상없음
기 타

▢ 용역비 정산내용

1. 산출방법 : 계약금액 범위 내에서 과업실적 정산

2. 준공금액(1회차 기성) : ############################

3. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

▢ 보고자 의견

용역감독 결과, 과업이행이 계약 사항과 차질없이 이행 되었기에 상기와 같이

준공 처리하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 용역수행 결과 보고서(책자) 1부 ------------ 별도.

2. 유량계 유지보수 용역 준공내역서(‘14년 04월분) 1부.

3. 유량계 지적사항 관리대장(2014년 04월 23일 기준) 1부. 끝.