문서번호	토질재료시험과-1457
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강주		장동우	05/13 권영찬
협조
	주무관		이강일

KOLAS 숙련도시험 결과 보고

(금속재료 인장시험)

2014. 5.

서울특별시 품질시험소

KOLAS 숙련도 시험  결과 보고

(금속재료 인장시험)

「국가표준기본법」 제23조 및 동법 「시행령」 제16조와 관련 공인기관 인정제도 운영요령 제26조(숙련도 시험)2항의 규정에 의거 중분류(금속재료 및 관련제품품)에 대한 숙련도 시험을 실시한 결과 보고임.

Ⅰ		추진근거

공인기관 인정제도 운영요령 제26조(숙련도 시험) 2항

○ KOLAS 인정분야 중분류별로 3년에 1회 이상 숙련도시험 실시

Ⅱ		시험개요

시험번호 : PT 2014-02[B-10]

시 험 일 : 2014. 4. 30(인장강도 시험실)

시험장비 : 만능 재료시험기( 50 kN )

시 험 자 : 이강주

시험 규정 및 방법 : KS B 0802 : 2003(금속재료 인장 시험방법)

시험내용 : 금속재료(B-10 A2호)의 인장강도 측정

Ⅲ		시험 결과

	시료 숙련도 시험 결과 요약
구 분	인 장 강 도
○ 측정량 모델식	[eqn: P`````=`` {F} over {A}]
○ 유효 자유도	5.057
○ 합성 표준불확도	1.887 MPa
○ 포함인자(k)	2.57
○ 확장 불확도	4.906 MPa
○ 측정불확도 표현	( 594 ± 5 ) MPa ( 신뢰수준 95%, K = 2.57)

※ 금속재료의 인장강도, 연신율 측정 결과

시료 번호	지름(D) 측정값(㎜)				인장하중(N)	비고
	좌	중간	우	평균
X1	5.99	5.99	5.98	5.987	16 770
X2	5.99	5.98	5.97	5.980	16 625
X3	5.99	5.98	5.99	5.987	16 705

Ⅳ		조치 계획

숙련도시험 결과를 한국인정기구 숙련도시험 프로그램【PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도시험】 운영기관인 한국화학융합시험연구원 숙련도센터로 제출

붙 임 : 1. 숙련도시험 결과 보고서 1부.

2. 시험기 출력자료 1부.

3. 데이터(Raw Data 등) 1부.

4. 교정성적서 2부.  끝.