문서번호	화학시험과-709
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	화학시험과장	품질시험소장
김향숙	구흥서	05/20 권영찬

시험장비(열량시험기) 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

품질시험소

(화학시험과)

시험장비(열량시험기) 고장 보고

물재생센터 등에서 발생하는 하수 슬러지 발열량을 측정하는데 사용되는 열량측정기의 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 장비 현황

장 비 명	열량측정기	모 델 명	IKA-C2000 basic
판매회사 (제조회사)	IKA, 독일 (Huber, 독일)	취 득 일	2007. 11. 15
용 도	슬러지 발열량 측정	취득가격	26,827,000원

□ 고장 내역

○ 고 장 일 : 2014. 05. 19

○ 기기상태 : 열량측정기의 보조기기인 냉각기 미작동으로 인해 발열량 측정 불가

○ 고장원인 : 냉각기 제조사인 Huber 한국지사 및, 콤프레샤 전문수리업체인 ㈜구미 관계자와 점검한 결과 콤프레샤 내 냉매가스 부족으로 확인.

○ 수리기간 : 약 14일

□ 보고자 의견

○ 냉각기기 제조 및 콤프레샤 전문수리업체인 ㈜구미에 의뢰하여 수리하고자 함.  끝.