문서번호	정수과-933
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
홍기웅		임건혁	05/27 박기석
협 조
	주무관			하수용

COD자동측정기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.    5.   27.

강북아리수정수센터

COD자동측정기 수리계획 보고

수질자동측정기인 COD측정기 고장으로 측정값의 오차가 발생하고 있어 이를 수리하여 수질TMS 운영에 철저를 기하고자 함.

▢ COD측정기 현황

○ 설치장소 : 탈수기동 수질TMS실

○ 설치년도 : 2007. 12.

○ 측정방식 : 전기화학식

○ 제조사 및 모델명 : Lar(독일), Elox100

○ 고장내용 : 불규칙적인 측정값 오차 발생

○ 고장원인 : 장기사용으로 인한 메인보드 회로 부식

▢ 관련 사진

메인보드 부식

▢ 조치 의견

◦ 수질자동측정기는 측정자료가 실시간으로 한국환경공단으로 전송되어 관리되므로 이를 신속히 수리하여 신뢰성 있는 수질측정자료를 확보하고자 함.

▢ 행정사항

◦ 소요예산 : 약 500만원

◦ 계약방법 : 소액 수의계약

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반재료비, 재료비. 끝.