수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	06/03 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  6.  2.

보고자 :  공업7급  이 대 영

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 6. 2(월)

□ 점검지점 : 마천1동, 암사동

□ 점 검 자 : 이대영, 정승경

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
마천1동	0.33	0.44	0.33	오차범위(±0.02)
암사동	0.20	0.08	0.20

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 상기 지점중 암사동 지점의 경우 원인을 파악한 결과 배관내 Air 발생으로 이로 인하여 시료수 유입을 방해함으로서 잔류염소가 저하되었던 것으로 By-Pass 밸브를 최대개방후 공기를 빼내어 정상으로 회복됨.

○ 계측기설치 지점이 구배가 있어 향후 같은 문제가 발생할 소지가 있으므로 바이패스관을 통해 정기적 퇴수 또는 Air-Vent설치등 조치가 필요하고 사료됨.  끝.