문서번호	정수과-3898
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
장현성		현인식	06/25 정남기
협조

2정수장 응집지 입도분석기 정밀점검 결과 및 활용계획 보고

2014. 6.

영등포아리수정수센터

(정수과)

우리정수센터 2정수장 응집지에 설치된 입도분석기 고장이 발생한 이후 추진경위 및 향후 활용계획을 보고합니다.

1. 기기내역

구 분	입도분석기(삼보과학)
설치년도	2010년 9월
수 량	1대
설치위치	2정수장 응집지
용도	2정수장 입자개수 측정
제작사	삼보과학(한국)

2. 추진경위

가. ‘14.2.14 : 입도분석기 고장발생으로 1차 점검 후 업체연락

나. ‘14.2.24 : 업체측과 합동으로 기기내부 정밀조사

- 기기운영중 내부과열로 각종 밸브류, 컴프레셔, 파워서플라이등 부품등이 탄 흔적 발생

다. ‘14.2.25 : 입도분석기 고장보고서 작성 보고

라. ‘14.2.27 : 입도분석기 장비 반출 후 정밀 분석 의뢰(센터 → 업체)

마. ‘14.2.28 : 기기 반출이후 수리금액 및 진행상황 협의(메모보고)

- 정밀점검결과 초기에 밸브에 오염물질이 들어오면서 과부하가 걸려 전체 기기가 과열되어 고장난 것으로 추정.(업체의견)

- 각종 부품들의 고장유무를 판단하는데 시간이 다소 걸릴 것으로 판단됨.

- 오토샘플러 자체를 새로 제작하는 경우 수리비 약 7.3백만원 정도 소요(업체의견)

- 입도분석기 활용방안 강구 필요

바. ‘14.3.17 : 입도분석기 활용방안 협의

- 장소 : 센터내 수처리연구실

- 반출된 기기의 현 상태에서 사용가능한 부품 철저히 확인 요청

- 별도 제어 프로그램등을 설치하지 않고 간단한 측정방식 검토(현재는 자동세척장치 및 오토샘플러가 설치되어 있어 편리한 측면이 있으나 오히려 복잡하고 유지관리가 불편함.)

사. ‘14.4.22 : 입도분석기 부품 상태 확인

- 샘플링펌프는 사용불가이나 수리가능

- 통신카드 교체 필요

- 에어컴프레셔 및 각종 밸브들은 재사용이 어려움을 통보함.

아. ‘14.5.12 : 입도분석기 수리 진행상황 통보

- 별도 프로그램 및 제어설비 필요 없이 입자계수를 측정가능토록 조치요구

- 수리 및 교체 필요 항목 : 샘플링펌프 수리, 파워서플라이 및 wiring, 통신카드등

- 예상소요금액 : 1,375,000원

3. 보고자 의견

가. 입도분석기는 응집지에서의 입도분포를 측정하여 혼화 및 응집효율을 측정하는 장비임.

나. 따라서 원활한 수질관리를 위해 입도분석기를 수리하여 정상화 하는 것이 필요함.

다. 다만, 기존 입도분석기의 자동 연속측정방식(오토샘플러 및 자동세척장치를 이용한 측정)은 시료수(응집수)의 성격상 튜빙 및 부속설비등이 막힐 우려가 있어 현장측정용으로 적합하지 않다고 판단되어, 오토샘플러 및 자동세척장치등이 없는 수동 연속측정방식으로 전환하여 입도분석기를 정상화시키고자 함.

라. 또한, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 바목에 의거 대상 측정기기 수리의 경우는 『해당물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우』에 해당하므로 수의계약을 진행하고자 함.

마. 향후, 입도분석기의 활용도를 높이기 위해 기존 측정데이터를 이용한 계절별 입도분석을 통해 정수처리 운영에 적용하고,

바. 실시간 입도분석데이터를 모니터링하여 응집제 과/소 주입상황 및 정수처리공정 최적운영에 활용하고자 함.  끝.