문서번호	미생물검사과-981
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	함영국	06/30 代이종규
협 조
	주무관		김세철

2014년 상반기 바이러스분석 내부정도관리 결과보고

2014.06

수질분석부

미생물검사과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 상반기

바이러스분석 내부정도관리

□ 바이러스

○ 근  거 : 먹는물관리법 시행규칙 제35조 분석방법

및 미생물검사과-711호(2014.5.28.)

○ 주  기 : 반기 1회(바이러스 분석기관 내부정도관리)

○ 항  목 : 바이러스

○ 방  법 : 표준시험방법(총배양성바이러스분석법)

○ 시험기간 : 2014.05.27. ~ 2014.6.27.

○ 정도관리참여

분류	양성대조군	회수율점검용	음성대조군
농축/탈리	김성택	김성택	이은숙
세포접종 및 분석
계산

○ 세부분석내용

분류	양성대조군	회수율점검용	음성대조군
총바이러스량	1293.9	656.1	0
정량값 (MPN/mL)	43.13	21.87	0
회수율	50.7 %		-

▷정도관리 회수율 50.7 %로 법정기준 만족

※ 정도관리 인정 범위 35~150 %

□ 마이코프라스마*

* 바이러스 배양용 세포에 감염을 일으켜 생장저해, 감도저하를 일으키는 미생물

○ 시 험 자 : 김성택

○ 시험결과 : 세포정상

․ 세부내용

일시 구분		2014. 03.31
분류		양성대조군	세포 BGMK 135~137	음성대조군
결과	전기영동	유	무	무
	판정	정상	정상	정상

․ 전기영동 결과

C01,02 lane : BGMK 135

C03,04 lane : BGMK 136

C05,06 lane : BGMK 137

C07 lane : 양성대조군

C08 lane : 음성대조군

※ 사용시약 : EZ_PCR Mycoplasma test kit.

끝.