문서번호	배급수연구과-2682
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장
김효일	임헌태	07/02 최영준
협 조
	현장민원과장		류석양

미세유량 측정장치 성능시험 계획

2014. 7

서울특별시 상수도연구원

(배급수연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	동부수도사업소	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

미세유량 측정장치 성능시험 계획

수도계량기 미감지율 최소화의 일환으로 본부에서 의뢰한 『미세유량 측정장치』의 성능시험 계획을 보고드림

□ 추진근거

○ “수도계량기 미감지율 최소화를 위한 미세유량 측정장치 시범운영 추진계획”
(계측관리과-2892호, 2014.5.20. 부본부장 방침)

※ 미세유량측정장치 : 계량기가 측정할 수 없는 미세유량측정

□ 시험계획

○ 추진방향

- 본 제품의 2가지 기능중 미감지율 저감 성능시험 실시

※ 단체표준 (수도용 자재 및 제품) 및 KC (위생안전기준) 인증 취득(별첨 참조)

○ 시험기간 : 2014. 7. 3 ~ 7. 31

○ 시험대상 : 15 ~ 25㎜ 미세유량 측정장치

구경	수량	제작사
15㎜	3	신우산업
20㎜	3
25㎜	3

※ 국내에 유사기능을 가진 다른 제품이 없으므로 1개 업체 제품으로 시험

○ 시험방법

- 유량시험 : 미세유량 측정장치 설치 전·후 수도계량기의 오차변화 비교

미세유량 측정장치 설치 전	미세유량 측정장치 설치 후

- 시험유량

구경	시 험 유 량
	1	2	3	4 (최소유량)	5 (전이유량)	6 (최대유량)
15㎜	4L/h	8L/h	12L/h	16L/h	64L/h	1600L/h
20㎜	6L/h	12L/h	18L/h	25L/h	100L/h	2500L/h
25㎜	10L/h	20L/h	30L/h	40L/h	160L/h	4000L/h

- 미세유량 측정효과를 검증하기 위해 최소유량 이하 구간을 4단계로 나누어  유량시험 실시

- 미세유량 측정장치 설치로 인한 대류(전이유량 ~ 최대유량)범위에서의 오차  변화를 확인하기 위해 전이유량 및 최대유량에서도 유량시험 실시

□ 소요예산 : 648,500원

○ 산출내역 : 구경별 5개

- 15mm (38,000원/개) , 20mm (43,000원/개), 25mm (48,700원/개)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 재료비, 일반재료비

※ 수요자 필요 및 유사 민원 예방차원에서 구매하여 사용
(유량시험용 시료 3개, 예비 시료 및 현장 실증시험 시료 2개)

□ 행정사항

○ 실험실 성능시험용 미세유량 측정장치 구매

○ 실험실 성능시험용 신품 계량기(15~25㎜, 구경별 3개)는 동부수도사업소 협조

□ 향후계획

○ 실험실 시험결과 분석한 후 본부와 협의하여 현장 실증시험 추진

붙  임  1. 미세유량 측정장치 개요 및 설치사례 1부.
2. 단체표준 인증용 시험성적서 1부.  끝.

[참고자료]

미세유량 측정장치 개요 및 설치사례

□ 측정장치 개요

○ 제작사 : 신우산업

(장치 내부의 핵심 부품은 외산으로서 동일 기능을 가진 제품인 UFR(Unmeasured  Flow Reducer)을 생산하는 이스라엘 ARI사에서 공급하는 부품임)

○ 용  도

- (1차 용도) 계량기의 미감지율을 감소시키는 장치

- (2차 용도) 옥내 급수관의 역류를 방지하는 장치

○ 미감지율 감소 원리

- 계량기가 측정할 수 없는 미세유량(구경 15㎜의 경우, 5L/h 전후의 유량)을 미세유량 측정장치를 통해 측정 가능한 유량으로 상승시켜 개폐를 반복하여 통수시킴으로서 계량기의 미감지율을 감소시킴

○ 미세유량 측정장치 작동원리

① 미세유량 통수 시 장치 내 스프링의 힘으로 최초에는 닫혀 있음

② 장치 후단의 지속적 통수에 따라 장치 후단의 압력이 감소

③ 장치 후단의 압력이 전단에 비해 0.4㎏/㎠ 이상 작아지면 압력차에 의해           장치 내 스프링을 밀어내며 장치가 개방됨

④ 전단에 축적된 유량이 일시에 방출되므로 상대적으로 많은 유량이 통수

⑤ 장치가 개방되면 전후단 압력차가 감소

⑥ 장치 전후단 압력차가 0.1㎏/㎠ 이하가 되면 다시 장치가 닫힘

⑦ 위와 같은 동작을 반복하며 유량을 통수

□ 미세유량 측정장치 설치효과 분석사례

○ 출처 : 이스라엘 ARI사(유사기능 제품인 UFR 제작사) 홈페이지

○ 장소 : 이탈리아 팔레르모(Palermo)시

○ 결과

① 개별 수용가 설치

- 옥상 물 탱크가 설치된 2개 수전에서 효과 분석

- 미세유량 측정장치 설치 전후 1차측과 2차측 계량기의 계측량 비교

☞ 옥상 물탱크에 설치된 볼탭 밸브는 물탱크가 만수에 가까우면 미세유량이 흐르게 되므로 1차측 계량기의 계측량이 적음

- 측정결과 : 계측 효과 개선됨

수용가	장치 설치	1차측 계측량	2차측 계측량	2차측 대비 오차(%)
A	설치 전	806L	1464L	-45
	설치 후	1088L	1176L	-7
B	설치 전	11460L	13020L	-12
	설치 후	7349L	7411L	-1

② 소규모 배수구역 내 수용가 전체에 설치

- 소규모 배구수역(52개 수용가)의 각 수용가에 미세유량 측정장치 설치

- 배수구역의 유입측에 구경 50㎜ 주계량기 설치 후 수용가 계량기들의  미감지율 계산

- 측정결과

미감지율		개선 효과(A-B)
장치 설치 전(A)	장치 설치 후(B)
28.06%	18.91%	9.15%

☞ 미감지율이 9.15% 개선되었으며, 구역 내 모든 계량기를 신품으로 교체함으로써 미감지율이 0%에 근접함

□ 수도용자재 인증여부 검토

○ 수도용자재로 사용하기 위해 필요한 인증(관련근거 : 수도법 제14조)

① 위생안전기준 인증

② 대통령령으로 정하는 기준(수도법 시행령 제24조의 2)

○ 본 장치 인증 현황

구 분	인증 여부	세부내용	비 고
위생안전기준	○	KC 인증
대통령령 기준	○	상하수도협회 단체표준 인증 (수도용 역류방지밸브)(주)	2014. 6. 13 인증 취득

㈜ 미세유량 측정장치에 대한 단체표준이나 규격이 없어 2차적 용도인 역류방지  기능으로 단체표준 인증 취득