함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	고품질 계량기 원상복귀 요청 관련 현장확인 보고

1. 도봉서원아파트 관리사무소 도봉서원 제14-31(2014.7.3.)와 관련입니다

2. 위호와 관련 제조업체 ㈜대덕하이테크측과 현장확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 확인경위 : 수도자재관리센터-2553(2014.2.19.)호에 의하여 고품질 대형

수도계량기 교체를 하였으며 도봉서원아파트측에서 과다 유량

측정 관련 원상복구를 요청함.

- 확 인 자 : 자재센터 1명(김득중), 제조업체(대덕하이테크) 1명(신봉석)

- 확인일시 : 2014.7.3.(목).13:00~18:00

- 확인걸과 : 정방향 흐름은 적산이 되며 역방향 흐름은 적산이 않됨

- 향후조치 : 첨부 2(그림 참조)의 정방향 및 역방향 적산도 가능하도록

조치할 예정이며, 본 민원건은 요금관련 민윈임을 감안하여

본부(계측관리과)에 보고토록 하겠음.

붙임 : 1. 도봉서원아파트 민원 조치의뢰건 1부

2. 서울시수도자재관리센터 고품질수도계량기 점검보고 1부.  끝.

★주무관	김득중		계량기관리팀장	조현외		소장	07/04 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-12451	(		)	접수		(		)
우	156-050	서울시 동작구 노들길 734 수도자재관리센터 사무실1층 계량기관리팀	/
전화	3146-1942	/전송	3146-1965 1909	/	seoulkdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)