문서번호	미생물검사과-1068
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	함영국	07/08 김복순

세균실험실『pH 측정기』

고장 발생 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

수질분석부 미생물검사과

세균 검사용 배지 제조에 사용되는 pH 측정기의 장기사용에 따른 전극교체 사유가 발생하였음을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 7. 8.

보고자 : 주무관  한 지 선

가. 장 비 명 : pH 측정기

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	41**************1
모 델 명	780 pH meter
제 조 사	Thermo fisher
구 입 처	********
설치 일자	2011.05.27
구입 가격	금8,360,000원정(금팔백삼십육만원정)

나. 수리이력 : 없음

다. 고장내역 : pH 측정기의 전극 충진 용액이 굳어 pH 보정 및 측정 기능을 수행할 수 없음

<pH미터 전극 현황>

라. 보고자 의견

○ pH 측정기의 전극을 교체하여 미생물 검사업무에 차질이 없도록 하고자 함. 끝.