출장 결과 보고서

결재	★주무관	먹는물분석과장
	송만식	07/18 손호철

2014. 07. 18 (금)

보고자 :   연구직  성명 : 송만식

출 장 내 용
참가일시	2014. 07. 10 (목) ～ 17 (목)
참 가 자	송만식, 이경우, 이기선
보고서명	정도검사 출장 결과 보고서
건 명	2014년 영등포아리수정수센터 정도검사
내용	1. 대상장비 가. 7/10/목 : 대상기기 구조 조사 측정범위, 측정방법, 지시장치, 검출장치 나. 7/14/월 : 영등포1정수 탁도계 1대 다. 7/16/수 : 영등포1정수 잔류염소계 1대 라. 7/17/목 : 영등포1정수장 통합여과수 탁도계 1대 2. 검사결과 가. 구조 및 성능 : 모두 적합 나. 종합판정 및 의견 : 모두 적합 3. 향후계획 가. 성적서 및 정도검사기록부 각각 4부 발급 나. 영등포아리수정수센터 (2차 : 2정수장) 정도검사 a. 대상기기 : 3대 (탁도 2, 잔류염소 1) b. 완료시한 : 10/17/금까지 다. 나머지 정도검사 대상장비 및 일정 조사 a. 구의, 암사 b. 연구원 정도검사실험실 3대 라. 2011∼2014년 상반기 정도검사 실적 제출 (국립환경과학원)
비 고	※ 붙 임 : 정도검사 점검표 3부. 끝.