문서번호	원수관리과-1323
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
박동식		07/23 손주옥
협조

암모니아성질소측정기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

암모니아성질소측정기 수리계획 보고

취수장에 운영중인 암모니아성질소측정기 고장으로 인한 측정값 오류가 발생함에 따라 신속히 수리하여 여름철 원수 수질감시에 만전을 기하고자 함.

암모니성질소측정기 현황

측정기명	제작사	모 델 명	측정방식	수량	규격(측정범위)	설치년도
암모니아성질소	HACH(미국)	AMTAX inter2	인도페놀블루법	1	0.02~2.0ppm	09. 12

고장내용 및 조치

○ 암모니아성질소측정기 광도계 블록안에 있는 큐벳(석영 재질의 3mm       사각규벳)의 크랙발생으로 측정값 오차 발생

○ 암모니아성질소측정기는 여름철 수질에 중요한 감시항목으로 광도계       블록 세트를 구매하여 신속히 수리 시행

소요예산 및 구매방법

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 예산금액 : 약2,000천원

○ 구매방법 : 수의계약

○ 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령

제25조제1항 및 제30조1항

○ 납품기한 : 계약일부터 10일이내.  끝.