문서번호	미생물검사과-1247
결재일자	2014.7.31.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	代김상은	07/31 김복순

세균실험실 pH 미터 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

수질분석부

미생물검사과

세균 실험실 pH 측정기 수리계획 보고

세균 검사용 배지 제조에 사용되는 pH 측정기의 장기사용에 따른 전극교체 사유가 발생하여 다음과 같이 처리하고자 합니다.

2014. 07. 31.

보고자 : 주무관  한 지 선

■ 장비명 : pH 측정기 (2011.5.27. 구매)

■ 고장 내역

○ pH 측정기의 전극 충진 용액이 굳어 pH 보정 및 측정 기능을 수행할 수 없음

■ 소요예산 : 880,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

■ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2 × 내용연수) × 취득가격)

= 70/100 × 8,360,000 – (3/(2 × 10) × 8,360,000)

= 4,598,000원

■ 담당자 의견

○ 경제적 수리한계 금액(4,598,000원)보다 수리비(880,000원)가 적으므로

본 장비를 수리하여 사용하는 것이 타당하므로, pH 측정기의 전극을        신속하게 수리하여 미생물 분석업무에 차질이 없도록 하고자 함.

■ 첨부서류  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 고장발생보고 1부.  끝.