문서번호	정수과-2390
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	08/01 이태일
협조

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 7. 31.(목)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

취 수 장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	점검결과	작업사항 및 수리조치내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 렌즈오염 및 측정셀 오염여부 점검	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
수 온 계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
전기전도도	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
페 놀	: 시료 및 시약(4종)유입상태 : 측정챔버,광학셀,교반기,튜브상태	양 호
암모니아	: 시료 및 시약의 유입상태 : 전극 및 교반기상태 점검	양 호
시 안	: 시료 및 시약의 유입상태확인 : 전극 및 교반기상태 점검	양 호
T O C	: 시료 및 시약유입상태 점검 : UV램프, ResinBed, DI,실린지상태점검	양 호
잔류염소 (2대)	: 시료 및 시약의 유입상태확인 : 전극, 분석조의 오염제거상태확인	양 호
조 류 측 정 기	: 시료유입상태 및 수조오염 여부 점검 : 펌프튜빙 및 LED셀상태 점검.	양 호
기 타	: 원수수조 및 모래여과기 유지관리 : PLC반 유지관리	양 호

제 1 정수장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : 셀내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○ 착수정, 혼화전 수조청소 ○ pH 센서 세정(착수정, 혼화전) ○ 알칼리도계 측정값 비교 분석 - 착수정 : 측정값 38.6 실측값 39 - 침전지 : 측정값 36.4 실측값 37
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과지 배출수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내부액(Kcl) 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 표준화작업 실시여부	착수정	양 호
		CO2제어용	양 호
		혼화지	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호

잔류염소계	: 시료 및 시약의 유입상태 : 측정치와 실험치 비교분석 : 전극,분석조 오염제거상태 : 튜브 오염, 피로도상태	착수정	양 호	○ 잔류염소계 유입전 스트레나 청소 (착수정, 혼화전, 침전지) ○ 시료수펌프: 가동상태(전류,압력) 점검
		TOTAL(착수정)	양 호
		혼화지	양 호
		침전수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		정수지 유입수	양 호
		송 수	양 호
전기전도도계	: 시료의 유입상태 : 전극 오염상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	침,여과수	양 호
수 온 계	: 측온저항체(센서)유지상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호

■ 공정별 시료라인 연결 공사(공정 샘플링 지점 → 신설관리동 수질연구실)

‣ 금일 작업사항

- 착수정수, 혼화전수, 침전지수 라인 연결 공사(여과지동 지하)

- 송수 시료라인 연결공사(송수 → 송수측정기실)

(송수펌프동내 아차,월계 송수를 용마 송수라인과 연결하여 하나의 라인으로 측정기실로 유입)

‣ 내일 작업사항(예정)

- 통합여과수 라인 연결 공사(여과지동 지하)

- 송수 시료라인 연결공사(송수 → 수질연구실)

- 각 샘플링 라인별 공동구내 드레인 배관 설치(2개 지점)

※ 수질연구실 이전일 지정에 따라 작업공정 지연시 토요일 작업 시행 예정