문서번호	미생물검사과-1256
결재일자	2014.8.1.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	代김상은	08/01 김복순

세균실험실『초저온 냉동고』

고장 발생 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

수질분석부 미생물검사과

세균 균주보관에 사용되는 초저온냉동고의 부품 노후 및 고장에 따른 수리사유가 발생하였음을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 8. 1.

보고자 : 주무관  한 지 선

가. 장 비 명 : 초저온냉동고

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	24**************4
모 델 명	Model 984
제 조 사	Thermo Forma
구 입 처	***
설치 일자	2002.12.26
구입 가격	금16,060,000원정(금일천육백육만원정)

나. 수리이력

연번	일자	고장사유	수리내역	수리처
1	2009.11.23	compressor 고장	compressor 교체	태크노마트
2	2012.11.14	팬모터 고장 과열	컨덴서 팬모터 교체	태크노마트
3	2013.04.19	외부배터리 알람	배터리 및 필터 교체	태크노마트

다. 고장내역 : 초저온냉동고의 컴프레셔 및 드라이어 고장으로 초저온 유지기능을

수행할 수 없음

라. 보고자 의견 : 견적 요청 및 신속한 수리로 미생물 검사업무에 차질이 없도록 하고자 함.

끝.