보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	08/04 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 08. 04.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2014.07.28~ 08.01

□ 출 장 자 : 박찬삼, 박순덕, 이완표

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2014.07.28 14:30~15:00	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도측정부 이상없음(0.032NTU) · 잔류염소값 정상표출(0.50mg/L)	HACH-1720E (미국)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.32mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.31 13:30~14:00	상계가압장	․ 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.24mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.28 15:30~16:00	월계배수지 (유입부)	․ 탁도값 정상표출(0.046NTU) · 잔류염소값 보정(0.47mg/L→0.49mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.34mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.28 11:00~11:30	수유가압장	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.31 09:00~09:30	사 업 소	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.35mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.28 10:00~10:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.26mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2014.07.28 14:00~14:30	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 정상표출(0.29mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.29 14:30~15:00	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 정상표출(0.17mg.L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.31 15:00~15:30	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 정상표출(0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2014.07.31 14:30~15:00	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2014.07.29 14:00~14:30	도봉1동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.29 13:30~14:00	도봉2동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.24mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.28 10:30~11:00	4.19배수지	․ 잔류염소값 보정(0.10mg/L→0.12mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.28 13:30~14:00	번동소배수지	․ 잔류염소값 보정(0.18mg/L→0.20mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.08.01. 15:00~15:30	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소 측정값 정상표출(0.13mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.08.01 14:30~15:00	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 정상표출(0.30mg/L) · 탁도측정부 이상없음	T㎍OA-DKK (일본)
2014.07.30 14:30~15:00	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 보정(0.44mg/L→0.45mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.30 14:00~14:30	미아가압장	․ 잔류염소값 정상표출(0.48mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.07.30 10:30~11:00	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.23mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)
2014.07.30 11:00~11:30	창5동 (가인초등학교)	․ 잔류염소값 정상표출(0.20mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)

끝.