문서번호	미생물검사과-1298
결재일자	2014.8.6.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	함영국	08/06 김복순

초저온 냉동고 점검보고서

2014. 8

수질분석부 미생물검사과

미생물검사과-1256(2014.8.1.)호와 관련하여 미생물 균주를 보관하는 『초저온 냉동고』  고장 발생에 따른 장비 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 8. 6.

보고자 : 주무관 한지선

가. 수리 장비명 : 초저온 냉동고

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	24**************4
모 델 명	Model 984
제 조 사	Thermo Forma
구 입 처	***
설치 일자	2002.12.26
구입 가격	금16,060,000원정(금일천육백육만원정)

나. 수리이력

연번	일자	고장사유	수리내역	수리처
1	2009.11.23	compressor 고장	compressor 교체	태크노마트
2	2012.11.14	팬모터 고장 과열	컨덴서 팬모터 교체	태크노마트
3	2013.04.19	외부배터리 알람	배터리 및 필터 교체	태크노마트

다. 고장내역

- 초저온 냉동고의 컴프레셔 및 드라이어 고장으로 초저온 유지기능 수행 불가

- 2009년에도 동일한 고장사항의 발생 및 처리

라. 점검 결과

- 컴프레셔와 드라이어의 교체 및 냉매보충 필요

※ 수리업체 점검결과 참조

마. 소요예산 : 3,000,000원(부가세 포함)

- 경제적 수리한계 검토

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2 × 내용연수) × 취득가격)

= 70/100 × 16,060,000 – (11.6/(2 × 9) × 16,060,000)

= 892,222원

- 수리금액 : 수리업체 견적서 참조

바. 담당자 의견

- 장비의 불용처리 및 2015년 구매, 교체(예산 요청)

: 장비 수리비(3,000,000원)가 경제적 수리한계(892,222원)를 초과함

: 장비 사용년수(11.6년)가 내용년한(9년)을 초과하므로써 2012년부터 잦은 고장이 발생하고, 향후에도 부속품 노후화 등으로 고장과 부속품 단종문제 발생

- 장비 구매시까지 대체장비 활용 방안

: 바이러스실 초저온냉동고(Thermo Forma 88600, LIMS 관리번호 M-0147) 활용

: 세균실 KOLAS 유지 및 미생물 분석업무용 필수장비로 교체구매가 필요함

첨부 : 1. 고장발생보고서   1부.

2. 수리 견적서	1부.  끝.