농산물 장비 수리 보고서(진공회전농축기)
문서번호 :	강남농수산물검사소-5502	결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
접수번호 :			육동현	황인숙	08/07 김무상
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	진공회전농축기		관리번호		농산-VR-1
작 성 자	보건연구사 육동현		수리희망일		2014년 8월 14일
기기 에러 증상		수 리 내 용		기기 수리 사유
1.진공회전 농축기의 핵심인 진공 펌프의 진공기능이 않됨 2. 진공펌프내 conneting rod bear 및 set dia- phragm 부품이 많이 사용으로 마모가 됨.		1. 진공을 발생시키는 펌프 교체		1.진공회전농축기는 잔류농약 단성분 분석 및 시책연구 과제에 자주 사용되는 기기임 2. 수리하여 농산물 안전성 검사 업무 및 시책연구 과제수행에 만전을 기함
※ 별첨 : 1. 진공 회전 농축기 수리 보고서 1부. 끝.