문서번호	미생물검사과-1347
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
조은주	함영국	08/12 김복순

기기고장보고서(pH meter)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

미생물검사과

기기고장 보고서 (pH meter)

병원성 원생동물 검사용 시료 및 시약의 pH를 측정하는『pH meter』에 고장이 발생하여 보고합니다.

2014. 8. 12

보고자 : 주무관  조은주

1. 장비명 : pH meter

◇ 장비이력 ◇
물품분류-규격번호	41**************5
모 델 명	Metrohm CH/704 713 pH meter
제 조 사	Metrohm
구 입 처	㈜화신기계상사(02-3450-5600)
설치일자	2002년 12월 30일
구입가격	금1,386,000원정(금일백삼십팔만육천원)

2. 수리 이력 : 없음

3. 고장 내역

1) pH 측정값 이상

2) 보정 불가

4. 추진내역 : 구입처[(주)화신기계상사]에 고장내역 및 수리가능 여부 문의

⇒ 기기 노후로 메인 보드 내부의 Analog input module이 파손되어 현재는 관련 부품 단종으로 수리 불가

5. 향후계획 : 장비 생산단종으로 부품공급이 불가하여 불용처분(예정).

※ 붙임 : 구입처(화신기계상사) 기기상태 소견서 및 장비이력카드 각 1부.  끝.