자동심장충격기 점검표				결재	담당자		진압2팀장		119안전센터장
성산119안전센터-3621					이상용		최우식		10/01 김명곤
점 검 일 시	2021년 10월 1일		소방서/ 부서명	마포소방서/성산119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL		제조년일	2019
제품시리얼번호	***************		차랑번호 (설치장소)	70가8461
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태						마곡센터로부터 관리전환
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			〇
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			〇
- 1개이상의 여분 패드가 있음			〇			유효기간 : 2022.05.09
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			〇
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			〇
- 심장충격 패들 케이블			〇
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			〇
4. 배터리
- 완충되어 있음			〇
- 완충된 여분 배터리 있음			〇
5. 일회용품
- 심전도용 전극			〇
- 기록용지			〇
- 패들인 경우 전극용 젤리			-			1회용 패치
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			〇
- 심장충격 기능 이상 없음			〇
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			〇
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						(8) 회
점검자 ******* *******						이상용