수질자동측정기 소모품 필요내역 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	김미란	10/01 이영세

우리 사업소에서 운영중인 수질자동측정기에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.  10. 01.(금)

보고자 : 환경8급 이선영

강남수도사업소장 귀하

1. 일   시 : 2021. 10. 01.(금)

2. 조사대상 : 온라인수질자동측정기******* 논현초등학교

3. 조사내용 : 수질자동측정기 5항목 중 수온이 비정상적으로 측정*******되어 점검 실시

4. 조사결과

- 수온 교정 불가(변환기에서 조치 불가)

- 유지보수 업체 외 측정기 판매대리점 문의결과 조치 불가(문의 및 처리대기시간 증가로 장시간 비가동되어 비가동률 상승)

5. 보고자 의견 : 수온 항목만 교정 및 수리가 불가하여 수온·pH 일체형 센서를 교체함으로 정상적인 측정이 가능하도록 조치 예정

6. 소요예산 : ********(소모품 견적서 참조)

붙임 – 1. 수질자동측정기 점검 결과 사진 1부

2. 견적서 1부.  끝.