문서번호	급수운영과-8058
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
이수미		백광인	10/05 신용철
협조

수질자동측정기 유지보수 과업 실적 보고 ( 9월분 )

2021. 10.

수질자동측정기 유지보수 과업 실적 보고 ( 9월 )

수질자동측정기의 안정적인 운영을 위하여 수질자동측정기 유지보수용역을 수행하고 그 결과를 보고드림

1		사업개요

□ 추진근거

○ 2021년 수질자동측정기 유지보수 추진계획(급수운영과-9650호, 2020. 11. 5.)

□ 유지보수 용역 개요

○ 사 업 명 : 2021년 수질자동측정기 유지보수 용역

○ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.(1년)

○ 계약금액 및 계약업체 : 248,325천원,  ㈜유림테크

○ 용역대상 및 내용

- 정기점검 : 수질자동측정기 월 1회

- 수시점검 : 장애발생시 긴급 복구

□ 공급계통 수질자동측정기 현황

○ 공급계통 수질자동측정기 현황

구 분	개 소	측정기(대)	감 시 항 목
계	206	228	5개 항목 (탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)
배 수 지	90	111 (유입 21, 유출 90)
올 림 터	14	15
수도꼭지	102	102

○ 유지보수 대상 : 215대

○ 유지보수 미대상 : 13대

- 하자 보증기간 : 11대(’19년 신규설치 6대, 20년 신규설치 5대)

- 가동중단 : 2대 [우면산 가압장 2대(유입·출) 폐쇄] ※ 대체 : 양재 가압장 2대 (유입·출)

2		9월 점검 결과

□ 추진기간 : 2021. 9. 1. ~ 9. 30.(1개월)

□ 점검내용 및 결과

○ 정기점검 현황

구 분	점검주기	점검대상	금월점검	유지관리 내용	점검결과
수질자동측정기	월1회	215대	209대	측정기 검·교정,가동상태	정상운영

※ 점검대상 미점검 사유

- 설치지점 공사로 인한 측정불가: ①강남 품질시험소 공사로 가동중단(이전 설치계획 중)

- 노후측정기 교체(하자보수기간): ②동부 서울시립대, ③중부 월곡소배수지, ④강서 공단119안전센터, ⑤남부 선우배수지, ⑥남부 장군봉배수지

○ 소모품교체 현황

교체내역	지 점	기 종	교체결과
실리카겔	성북2저구배수지 등 39개소	TOA-DKK	이상없음
	증산배수지 (유입)	HACH
카트리지	혜명가압장 등 11개소	TOA-DKK	이상없음
잔류염소모터, 비즈	정릉2배수지 등 8개소	TOA-DKK	이상없음
pH센서	삼청가압장 등 13개소	TOA-DKK	이상없음
반사경	도원배수지	TOA-DKK	이상없음
산란판 교정	월계배수지(유입)	TOA-DKK	이상없음

○ 수시점검 : 1건

연번	일시	점검사항			점검결과
		관할	지점명	상세내용
1	9.16.	동부수도	롯데캐슬피렌체	전기전도도 측정부에 누수 발견 점검 요청으로 점검한 결과, 튜브라인쪽에 결로가 있는 것을 확인하고 제거 후 누수는 없는 것으로 확인. 향후에도 누수 및 결로 발생여부 관찰	조치완료

3		10월 용역 수행 계획

□ 정기점검 계획

사업소명	설치대수	점검기간	점검일수
합 계	210		20일
중부수도사업소	35	19, 20, 21일	3일
서부수도사업소	33	26, 27, 28일	3일
동부수도사업소	25	26, 27일	2일
북부수도사업소	21	7, 8일	2일
강서수도사업소	23	19, 20일	2일
남부수도사업소	37	12, 13, 14일	3일
강남수도사업소	19	14, 15일	2일
강동수도사업소	16	6, 7일	2일
강북정수센터	1	15일	1일

□ 수시점검 : 장애발생 시 신속한 복구 및 필요시 기술지원 추진

붙임   월간 업무보고서(2021년 9월) 1부.  끝.