	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비 수리계획 보고(자동제세동기 산소포화도 측정기)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1840(2014.1.21.)호 “2014년도 구급분야 예산집행 계획시달”

나. 현장대응단-4686(2014.9.19.)호 “구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기) 고장 발생 통보

2. 위와 관련하여, 현장대응단에서 관리중인 구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기)가 고장 발생하였기에  구급장비 수리계획을  다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 9. 18(목)

나. 장 비 명 : 자동제세동기(Heartstatr MRX) 산소포화도 측정기

다. 고장내역 : 케이블 선 단락 및 센서 이상

라. A/S 점검의뢰 : 2014.9.19.(금) ㈜ 남북양행

마. 점검결과 : 케이블 선 단락 및 센서의 필름 부위 파손(붙임3참조)

바. 견적의뢰 및 수리업체 : ㈜ 남북양행(서초구 서초동 1640-1 남양빌딩 4층)

- 대표자 : ***  사업자 등록번호: ************ T.************

※지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 1항 4조 바. 해당물품을 제조․공급한자가 직접 그물품을 설치․조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우에 의거 타견적서 비교 불가

사. 수리내용 : 산소포화도 센서케이블 교체

아. 수리금액 : ************************

자. 수리기한  및 검수장소 : 계획보고일로부터 10일이내 / 현장대응단

차. 검 수 자 : 현장대응단 구급대원 2명

카. 예    산 : 구급장비 유지관리및보강/사무관리비

타. 결제방법 : 재난관리과 신용카드 결제

파. 견 적 서 : 붙임참조

붙임  1. 구급장비 고장발생보고서(자동제세동기 산소포화도 측정기) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 장비점검소견서 1부(남북양행).

4. 견적서 1부(남북양행)

5. 사업자등록증(남북양행) 1부.

6. 의료기기 판매업 신고증(남북양행) 1부.  끝.

업무일몰일 : 수리 완료시

담당자	이성호		구급팀장	정성현		재난관리과장	09/23 김용근
협조자
시행	재난관리과-3911	(		)	접수		(		)
우	157-070	서울 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3663-3191	/전송	02-3662-0590	/	lsh0356@seoul.go.kr	/	부분공개