문서번호	토질재료시험과-4012
결재일자	2014.9.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
조보선		박희석	09/24 권영찬
협조	총무과장		이의기
	주무관		문상묵

2014년 품질시험 주요장비 중간점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.   .

품 질 시 험 소

토질재료시험과

품질시험 주요 장비 중간점검 계획

토질재료시험분야 시험 측정기 중 KOLAS 인정제품 시험 장비에 대하여 KOLAS 품질절차서(시험설비관리) 이행 및 시험의 신뢰성을 확보하기 위하여 중간점검을 실시하여 품질시험 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

KOLAS 품질절차서 시험설비관리 시험장비 관리(서울특별시품질

시험소 QIO-QP - 1801)

Ⅱ		장비현황

품질 시험장비 : 만능재료 시험장비 등 총 42종 94점

KOLAS 인정 제품 시험 장비 : 7종 24점

장 비 명	규 격	기기번호	KOLAS 인정 제품	비고
만능재료 시험기	신강정밀 2MN, 4단	0705091	KS B 0804금속 재료 굽힘 시험	중간 점검
만능재료 시험기	현대정밀 200KN, 4단	1405304	KS B 0802금속 재료 인장 시험 방법	중간 점검
만능재료 시험기	경성시험기 50KN, 4단	2010-17	KS B 0802금속 재료 인장 시험 방법 KS B 0804금속 재료 굽힘 시험	중간 점검
압축시험기	신강정밀 2MN, 4단	409101	KS F 4002속빈 콘크리트 블록	중간 점검
압축시험기	대영정밀 3MN, 4단	DYHC-035	KS F 2405콘크리트의 압축강도 시험 방법 KS F 4004콘크리트 벽돌	중간 점검
버어니어 캘리퍼스	200㎜ 200㎜ 300㎜ 300㎜	08637906 08636519 1087129 0011272	KS B 0802금속 재료 인장 시험 방법 KS F 2367다져진 역청 포장용 혼합물 시료의 두께 측정 방법 KS F 2405콘크리트의 압축강도 시험 방법KS F 4004콘크리트 벽돌 KS F 4002속빈 콘크리트 블록 KS F 4419보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	중간 점검

장 비 명	규 격	기기번호	KOLAS 인정 제품	비고
전기식 지시저울	Sartorius Precisa Precisa OHAUS 한성계기공업 EK-6100i	LP1200s 65834 57285 2976571 033594 1~10	KS F 2306흙의 함수비 시험 방법 KS F 2308흙의 밀도 시험 방법 KS F 2353다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도 시험방법(파라핀으로 피복한 공시체) KS F 2446다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도 시험방법(표면건조 포화상태의 공시체) KS F 4004콘크리트 벽돌 KS F 4004콘크리트 벽돌 KS F 4002속빈 콘크리트 블록 KS F 4419보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	중간 점검

Ⅲ		점검계획

점검일시 : 2014. 10. 02(목) 09:00 ~ 18:00

점검대상 : KOLAS 인정 제품 시험 장비 총 24점

점검방법 : 장비교정의 숙련도 및 전문성이 필요함에 따라 신뢰성   확보를 위하여 국제공인교정전문기관에 대행 실시

- 업 체 명 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

- 주    소 : 서울 동대문구 무학로 15가길 1(용두동) ☎928-9000

주요점검내용

- 교정값 이상유무

- PC, 모타 작동상태 여부 및 기타 전원 기기 등 육안점검 실시

Ⅳ		점검결과 조치

교정점 2점을 선정 검사를 시행 교정기관 교정 값과 중간점검 교정 값 차이가 ±1%이하(품질시험 데이터 산출에 영향을 미치지 않음)는 무시하고 1%초과 3%이하는 보정 값 적용, 3%초과는 장비를 정밀 점검하여 수리코자 함

Ⅴ		행정사항

소요예산 : 1,729,200원(부가세포함)

예산조치 : 시험연구비 범위 내에서 사용하되, 중간검사 비용이

소액으로 장비 중간검사 후 점검결과 보고서에 의거

계좌입금

예산과목 : 건설공사품질수준향상, 건설공사및계량기품질수준향상, 건설공사품질관리사업, 건설자재품질시험, 시험연구비(207-03)

첨부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부. 끝.