문서번호	정수시설과-6230
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
김광수	박용석	이형종	강태환		09/24 현인식
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

2014.09

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2014년09월23일

근무자	(야간)	김광수.노승철	(주간)	박용석.신준성		(야간)	이형종.조익수
장비명	주요 점검 사항			점검 결과
				0시~09시	09시~18시			18시~24시
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태			이상없음	이상없음			이상없음
				이상없음	이상없음			이상없음
				이상없음	이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태			이상없음	이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶전. 후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 -전. 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 ▶NH3-N 실측정 값 및 계측값 비교분석 -시약 공급펌프 및 교반기 가동상태 점검 ▶각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ▶생물경보기 물벼룩 활동상태 안정적 유지(14마리) ▶모노클로라민. 총잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석
09시~18시	※원수 수질자동계측기(11개) 점검 및 청소, 주변정리 - 수처리연구실(성창규 주무관 외 1명) 계측기 청소 및 정비 ▶페놀계측기 시약(Buffer) 1종 교체 ▶생물경보기 유지관 - 챔버 분해조립 및 청소 - 조류 배양조 분해조립 및 청소(원수 시료 보충) - 원수 시료 에어제거 및 이물질 제거 - 물벼룩(8마리) 투입 후 가동 ▶전•후단 잔류염소 Calibraion 및 주변청소 - Filter 청소 및 주변정리 - Air 및 이물질 제거 - Zero 및 Span Calibration - 탄산gas(CO2gas) 조절 PH 5.5 ~ 5.7 유지관리 ▶수조청소 (5개)(전•후단 잔류염소, 원수 수질, Sand Filter, 이•취미) ▶NH3-N 점검 및 청소 - Filter 청소 및 주변정리 - Air 및 이물질 제거 - 주변청소 및 정리 ▶생물경보기 원수 유입호스 이물질 청소 ▶TOC 점검 및 청소 - Filter 청소 및 원수 유입호스 이물질 제거 및 청소 - Air 제거 및 주변청소 ▶페놀•시안 Air 및 이물질 제거 ▶탁도 수조 청소 및 주변 정리 ▶원수 수질계측기 주변청소 및 정리

18시~24시	- 수질 계측기 시설물 점검 - 전.후단잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 후 측정값 조정 - 물벼룩 5마리 활동 중 - 수질데이터 점검 - 시약 공급상태 및 시약 잔량 점검 - 주변 정리정돈