수질자동측정기 경보발생 및 조치결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	10/07 서경만

명에 의거, 관내 배수지(남산, 한남)에 설치된 수질자동측정기에서 수질이상 경보가 발생하여 현장점검을 실시하고 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 07.

보고자   직 환경8급  성명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

1. 발생시간 : 2014. 10. 07(화) 01:20 ~ 06:40

2. 발생지점 : 남산배수지 유출, 한남배수지 유출

3. 초과항목 : 탁도초과(수질기준 0.5NTU이하) 및 잔류염소 미달

4. 발생내용 : 남산배수지 - 잔류염소 센서부 미세 누수로 탁도계 렌즈부에 습기발생

한남배수지 – 하반기 항청소 일정에 맞춰 배수지 물 뺌, 측정기에 시료유입 안됨.

5. 현장조사 결과(남산배수지)

◯ 새벽 01:20 경보발생 하였으나 당직실 및 직반장 확인결과 공사 및 수질이상은 아니었음.

◯ 뚝도⇒보광배수지⇒남산배수지⇒보광가압장의 수계로 남산배수지외 타지점 경보발생 없었음.

◯ 새벽 05:00 당직자(7급 송영석)와 현장출동하여 확인결과 잔류염서 센서부 미세누수로 탁도계

렌즈부에 습기 발생함. 습기제거 후 실리카겔 교체 및 렌즈 세척후 정상가동함.

6. 조치 및 보고자 의견

◯ 주기적인 현장점검으로 측정기 운영을 만전을 기하겠으며, 한남배수지등 2014년 하반기 배수지

항청소 일정과 관련하여 소배수지 청소시에는 측정기 비가동 및 점검중 조치예정임.