문서번호	미생물검사과-1829
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
조은주	함영국	10/08 代이종규

기기고장보고서(형광미생물검출시스템)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

미생물검사과

기기고장보고서

원생동물 등 미생물의 형광특성 검출에 사용되는 『형광미생물검출시스템』의 형광램프 교체 사유가 발생하여 이를 보고합니다.

2014. 10. 02

보고자 : 주무관  조은주

가. 수리 장비명 : 형광미생물검출시스템

◇ 장비이력 ◇
물품분류-규격번호	41111722
모델명	AxioImager M2
제조사	Carl Zeiss(독일) * 국내 대리점 : 현바이오시스템(02-953-1634)
구입처	Carl Zeiss(독일)
설치일자	2011년 7월 7일
구입가격	금팔천칠백일십사만칠천이백일십원정(\87,147,213)

나. 수리 이력 :

- 2012. 1.31 : 형광램프 교체

- 2013.10.16  : 형광램프 교체

다. 형광램프 교체 사유

: 램프 교체시간인 200시간 초과(438시간 사용) 및 관찰시 형광이 흔들리고 광량이 불균일함

<형광램프 사용시간>

라. 추진내역

부품명	규격	추진내용
형광미생물검출시스템 형광램프	Mecury lamp HBO 103 W/2	국내 대리점에 견적의뢰 및 램프교체 요청

마. 수리비용 : 금605,000원(금육십만오천원)

- 수리비용이 경제적수리한계*이하임

* 경제적 수리한계

(70×취득가격÷100) - {(사용년수×취득가격)÷(2×내용년수)}

= (70×87,147,213원÷100) - {(3년×87,147,213)÷(2×10년)}

= 47,930,967원

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비 유지비

사. 향후계획 : 램프교체 후 수리비 지출.  끝.