문서번호	토질재료시험과-4382
결재일자	2014.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토질재료시험과장	품질시험소장
조보선	박희석	10/16 권영찬
협 조
	총무과장		이의기
	주무관		문상묵

2014년 품질시험 주요장비

중간점검 결과보고

2014.  10.   .

품 질 시 험 소

토질재료시험과

품질시험 주요 장비 중간점검 결과보고

토질재료시험분야 시험 측정기 중 KOLAS 인정제품 시험 장비에 대하여 KOLAS 품질절차서(시험설비관리) 이행 및 시험의 신뢰성을 확보하기 위한 중간점검 실시 결과 보고 임.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2014. 10. 06(월) 09:00 ~ 18:00

점검방법 : 장비교정의 숙련도 및 전문성이 필요함에 따라 신뢰성   확보를 위하여 국가교정전문기관에 대행 실시

- 업 체 명 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

점검대상 : KOLAS 인정제품 시험장비 총 24점

주요점검내용

- 교정값 이상유무

- PC, 모타 작동상태 여부 및 기타 전원 기기 등 육안점검 실시

Ⅱ		점검결과

KOLAS 인정 제품 시험 장비 : 7종 24점

장 비 명	규 격	기기번호	점검결과	비고
만능재료 시험기	신강정밀 2MN, 4단	0705091	교정값 오차 1.0%이하로 양호
만능재료 시험기	경성시험기 50KN, 4단	2010-17	교정값 오차 1.0%이하로 양호
만능재료 시험기	현대정밀 2MN, 4단	1405304	교정값 오차 1.0%이하로 양호
압축시험기	신강정밀 2MN, 4단	409101	교정값 오차 1.0%이하로 양호
압축시험기	대영정밀 3MN, 4단	DYHC-035-1	교정값 오차 1.0%이하로 양호

장 비 명	규 격	기기번호	점검결과	비고
버어니어 캘리퍼스	200㎜ 200㎜ 300㎜ 300㎜	08637906 08636519 1087129 0011272	교정값 오차 1.0%이하로 양호
전기식 지시저울	OHAUS	B350097553	교정값 오차 1.0%이하로 양호
	Precisa	65834	교정값 오차 1.0%이하로 양호
	Precisa	57285	교정값 오차 1.0%이하로 양호
	OHAUS	2976571	교정값 오차 1.0%이하로 양호
	한성계기공업	033594	교정값 오차 1.0%이하로 양호
	EK-6100i	1	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		2	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		3	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		4	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		5	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		6	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		7	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		8	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		9	교정값 오차 1.0%이하로 양호
		10	교정값 오차 1.0%이하로 양호

만능재료시험기 등 시험장비 5점에 대하여 중간검사 실시결과 교정값 차이가 ±1%이하로 양호함

Ⅲ		조치계획

중간점검 소요비용은 시험연구비 범위 내에서 집행하고 교정기관의 청구에 의하여 계좌입금 처리하고자 합니다.

- 소요예산 : 1,729,200원(부가세포함)

- 예산과목 : 건설공사품질수준향상, 건설공사및계량기품질수준향상,

건설공사 품질관리사업, 건설자재품질시험, 시험연구비(207-03)

첨부 : 1. 중간점검 세부 내역. 1부.

2. 중간점검 지출견적서 1부.  끝.