문서번호	미생물검사과-1891
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	함영국	10/16 김복순

기기 고장발생보고서

(소형배양기)

2014. 10

수질분석부

미생물검사과

병원성미생물 검사용 장비인『소형배양기』에 고장이 발생하여 이를 수리 또는 불용하고자 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 15

보고자 : 보건연구사 김성택

가. 수리 장비명 : 소형배양기(중력대류식범용배양기-물품관리시스템상 명칭)

장비이력
물품분류-규격번호	41**************1
모델명	PI-80H
제조사	FINEPCR
구입처	FINEPCR
설치일자	2000년 10월 9일
구입가격	1,980,800원

나. 고장내역

- 온도(항온)유지 및 온도조절 불가

다. 추진내역 : 제조사인 FINEPCR 에 수리검토 의뢰

- Fan motor, Thermo sensor, Temp controller 교체 회신

- 견적비용: 732,600원

라. 경제적 수리한계 금액 검토

품 명	경제적 수리한계 금액 (최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수 /(2×내용연수) × 취득가격)	수리비	비고
소형배양기	70/100 × 1,980,800 - 17/(2×10) × 1,980,800 = 0원	732,600원	수리비가 경제적 수리한계 금액 이상

마. 수리 검토 : 수리비가 경제적 수리한계금액을 초과하였고 장비구매된지 14년이 되어 장비가 노후로 불용하는것이 타당함

※ 붙임 : 제조사(FINEPCR) 수리견적서 및 장비사진 각1부. 끝.