문서번호	정수과-3717
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		이태일	10/20 오세영
협조	주무관		김진민
	주무관		박종성

활성탄흡착공정의 효율적 관리를 위한

총유기탄소(TOC)측정기 재활용 계획

2014. 10

구의아리수정수센터

정 수 과

활성탄흡착공정의 효율적 관리를 위한

총유기탄소(TOC)측정기 재활용 계획

구의취수장 폐쇄에 따라 불용처리된 총유기탄소(TOC)측정기를 활성탄 흡착효율 파악 용도로 재활용하기 위한 계획임.

※ 총유기탄소 : 유기물질이 가지고 있는 탄소의 총량을 나타내며 유기물질의 양을 파악하는 지표로 활용

1		현황 및 활용방안 검토

□ 측정기 현황

○ 고도정수처리시설 공사에 포함되어 활성탄흡착지 유출수 TOC측정용으로 2대 설치됨.(계열별 각 1대 설치)

※ 활성탄흡착지 : 활성탄의 흡착기능을 통하여 맛·냄새물질 등 미량유기물질을 제거하는 공정

○ 구의취수장 폐쇄(2014.9.30)에 따라 TOC측정기 1대 불용

활성탄흡착지 계열별 TOC측정기(2대)	취수장 불용 TOC측정기(1대)

□ 활용방안 검토

○ 활성탄흡착지 유입․유출수의 TOC를 측정․비교하여 유기물 제거효율과 장기간 운영에 따른 활성탄 재생주기를 파악하여야 하나, 고도정수처리시설 공사에는 유입수 측정용 TOC측정기가 미반영되어 있음.

☞ 불용 TOC측정기를 활성탄흡착지 유입전 수질 측정용으로 활용코자 함.

2		활용을 위한 그 간의 추진사항

□ 측정기 설치 검토사항

○ 설치위치 : 송수펌프동 수질자동측정기실

○ 샘플링 위치 : 오존접촉조 유출관로(활성탄접촉지 유입전)

○ 샘플링 펌프 및 배관 설치

- 펌프 2대 설치(예비포함)

- 샘플링 지점에서 송수펌프동 수질자동측정기실까지의 SUS 배관

- 수질자동측정기실내 측정기 유입․유출 PVC 배관

○ 통신 연결 및 HMI 화면구성

○ 측정기 외함 제작

□ 관계자 협의 결과

○ 대상 : 고도정수처리시설 시공사 및 감리단, 본부 기전설비과

○ 일시 : 2014. 6. 18(자체 공정회의)

○ 결과

- 외함 제작·구매는 구의정수센터에서 자체 예산으로 시행

- 설치와 관련된 제반사항은 시공사에서 실시

3		측정기 설치 계획(안)

□ 측정기 외함 제작·구매(정수센터)

○ 기 간 : 2014. 10. 15 ~ 11. 10

○ 품목 및 수량 : 외함(steel 분체도장, 850x750x1850mm) 1식

○ 소요예상금액 : 금3,960천원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약근거 : 지방자치단체장을 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 4호 및 5호

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선교체비, 기타교체비

□ 샘플링 배관 및 측정기 설치(시공사)

○ 기 간 : 측정기 외함 설치 후 ~ 2014. 11. 28

○ 세부사항

- 옥내·외 배관 설치 및 측정기 설치

- 측정기 표준화 시행

- 통신 연결 및 HMI화면 구성

- 시운전

4		기대효과

○ 맛▪냄새 물질 등 유기물질 제거를 위해 설치한 활성탄흡착지의 유입 및 유출수의 총유기탄소(TOC)를 비교 측정함으로써, 실시간 흡착효율 파악 및 재생주기 판단 등 활성탄 공정관리 효율 향상

○ 운휴 측정기 재활용 및 고도정수처리시설공사 관계자와의 협의를 통해 설치 공사비 절감 등 총 26,641천원 예산절감

◯ 운휴 측정기 재활용에 따른 절감액 :  9,129천원

· 구매가 x 잔여년수/내구연한 = 45,647천원 x 2년/10년 = 9,129천원

◯ 시공사 시행에 따른 설치비 절감액 : 17,512천원

· 옥외 SUS배관 : 11,000천원

· 옥내 PVC배관 및 전선관 : 1,100천원

· 통신 및 HMI구성 : 5,412천원

※ 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 업체별 견적가임

붙임 : 1. 측정기 외함 견적서 2부

2. 시공사 시행분야별 세부 견적서 3부.  끝.