문서번호	미생물검사과-1922
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김유나	함영국	10/20 김복순

기기 고장발생보고서(조류배양기)

2014. 10

조류 실험실 장비인 『조류배양기』 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 20

보고자 : 보건연구사 김유나

가. 수리 장비명 : 조류배양기(Incubator shakers)

장비이력
물품분류-규격번호	41**************9
모델명	Innova 4340
제조사	New brunswick
설치일자	1996년 9월 10일
구입가격	15,000,000원

나. 고장내역

- 온도 조절 이상 및 설정된 속도로 구동이 불가하고 구동시 소음이 심함.

다. 수리 검토 의뢰

- 의뢰업체: 제품공급사(에펜도르프 코리아)

- 기술소견 : Compressor System 및 온도조절 이상, PCB drive board 이상, Drive motor 부식 및 노후로 부품교체가 필요하나 노후된 장비이며 부품 단종으로 현재 수리불가

라. 경제적 수리한계 금액 검토

품 명	경제적 수리한계 금액 (최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수 /(2×내용연수) × 취득가격)	비고
조류배양기	70/100 × 15,000,000 - 18/(2×10) × 15,000,000 = -3,000,000원	장비수리보다 불용이 타당

마. 보고자 의견 :

1. 경제적 수리한계 금액 산출결과, 장비를 수리하는 것이 비경제적임

2. 장비 사용연수가 18년된 노후장비로 부품공급이 불가하여, 장비를 수리하여 사용하는 것보다는 불용처분이 타당함

※ 붙임 :

1. 제품공급사(에펜도르프 코리아) 기술소견서 1부

2. 장비사진	1부. 끝.