문서번호	미생물검사과-1919
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	함영국	10/20 김복순

병원성 미생물 실험실

『초저온 냉동고』고장 발생 보고서

2014. 10.

수질분석부

미생물검사과

바이러스 분석용 시료보관에 사용되는 『초저온냉동고』의 고장이 발생하여 수리 또는 불용하고자 아래와 같이  보고합니다.

2014. 10. 17.

보고자 : 주무관 김성택

가. 장 비 명 : 초저온냉동고

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	24**************4
모 델 명	US/AIS-12245G
제 조 사	Agenl Antoni
구 입 처	*****
설치 일자	2006.07.18
구입 가격	금31,000,000원정(금삼천일백만원정)

나. 수리이력

연번	일자	고장사유	수리내역	수리처
1	2012.04.06	컴프레셔 및 팬모터	컴프레셔 및 팬모터 교체	진싸이언스

다. 경제적 수리한계 검토

품 명	경제적 수리한계 금액 (최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수 /(2×내용연수) × 취득가격)
초저온냉동고	70/100 × 31,000,000 – 8.17/(2×9) × 31,000,000 = 7,629,444원

라. 고장내역 : 초저온 유지 불가, 경고알람 제거불가 및 제어스위치 작동불가

마. 추진내역 : 초저온냉동고 수리가능 업체에 고장내역 및 수리가능여부 문의

- 해당제품을 취급하는 국내대리점이 없어서 타사2곳에 문의

- 컴프레서, 팬모터, 메인보드 고장

- 메인보드등 핵심부품은 국내에서 조달 불가하여 수리가 불가함

바. 보고자 의견 : 해당모델을 취급하던 국내 대리점이 없어졌기 때문에 초저온냉장고의 메인보드등 핵심 부품을 구할 수 없어 장비수리가 불가능함. 또한 과거 장비수리 이력으로 보아 공급된 장비의 정품 부품이 아닌 다른 부품을 사용하여 수리하였지만 2년만에 재차 동일한 장비고장 등이 추가 발생하였음. 따라서 본 장비는 내구년한이 도래하였고, 향후 장비 수리로 품질을 보증할 수 없기 때문에 경제적 수리한계에 따른 수리보다는 불용처분하는 것이 타당함

※ 붙임: 기기상태 소견서2부 및 장비사진 1부. 끝.