문서번호	미생물검사과-1947
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	함영국	10/21 김복순

기기 고장발생 보고서

(유전자혼성배양기)

2014. 10.

수질분석부

미생물검사과

기기 고장발생 보고서(유전자혼성배양기)

병원성 미생물분석 보조장비인 『유전자혼성배양기』의 고장으로 인해 장비 작동이 불가능하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 21

보고자 : 보건연구사 김성택

가. 수리 장비명 : 유전자 혼성배양기

장비이력
물품분류-규격번호	41**************8
모델명	Hybridizer HB-1D
제조사	Techne
구입처	㈜석림랩텍
설치일자	1999년 7월 15일
구입가격	6,700,100원

나. 고장내역

- 유전자 혼성화 반응온도 유지 및 온도조절 불가

다. 수리검토 의뢰 : ㈜석림랩텍

- 온도센서, 온도조절장치, A/C모터, sealing ling, speed controler 고장 및 교체 요망

- 해당부품 단종으로 수리가 불가함

라. 경제적 수리한계 금액 검토

품 명	경제적 수리한계 금액 (최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수 /(2×내용연수) × 취득가격)	비고
유전자 혼성배양기	70/100 × 6,700,100 - 15/(2×10) × 6,700,100 = - 335,005원	수리비용이 경제적 수리한계를 초과함

마. 보고자 의견

1. 해당 제품은 15년이상 사용으로 노후화 되었으며, 장비수리 부품 단종으로 인해 장비수리가 불가하므로 불용하는 것이 타당함

※ 붙임: 제품 수리견적서 및 장비사진 각1부. 끝.