농산물 장비 수리 보고서(액체크로마토그래피_질량분석기)
문서번호 :	강남농수산물검사소-7943	결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
접수번호 :			육동현	황인숙	11/12 김무상
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	액체크로마트그래피_질량분석기		관리번호		농산—LC/MSD-1
작 성 자	보건연구사 육동현		수리희망일		2014년 11월 17일
기기 에러 증상 개요		수 리 내 용		기기 수리 사유
1. 액체크로마트그래프_질량분석기(LC/MSD)의 경우 24시간 가동 장비인데, 검출기의 진공상태를 유지시키는 펌프의 고장 2. 질량분석기의 진공상태는 10-5~10-6정도의 진공상태를 만들어 주어야 최적의 상태로 분석이 가능함		1.로터 카본 부위가 손상되어 로터리 펌프의 내부오염 및 오일리크 등 진공도가 불량하여 질량분석기의 진공상태가 최적상태를 유지하기 어려움 2 질량분석기 검출기의 진공상태를 유지시키는 터보 펌프(turbo pump)의 수리		1.액체크로마토그래피_질량분 석기는 카바메이트계 및 UV 계열의 잔류농약 분석 확인 에 필요한 장비임 2. 수리하여 농산물 잔류농약 안전성 검사 업무 및 시책연구 과제수행에 만전을 기함
※ 붙임 : 액체크로마트그래피_질량분석기 수리 보고서 1부. 끝.

실험실용 가스발생기 수리보고서

장비현황

관리번호	농산-LC/MSD-1	비 품 명	액체크로마트그래피_질량분석기(LC/MSD)
제 작 처	Agilent	모델번호	LC_MSD[6130]	제작번호	-
구입금액	금245,305,810원	구입일자	2008	구입업체	영인과학

수리현황

수리발생일	2014. 11. 10
수리 예정 일자	2014. 11. 17		수리예정금액	금8,800,000원		수리업체		동광고진공
수 리 내 역
1. 경매농산물 검사를위한 24시간 가동하여 터보펌프(turbo pump)고장으로 검출기 진공 기능이 약해짐 2. 터보펌프 수리 필요
분석기기 교체예정 장비 및 부품사진
LC_MSD 본체		수리 예정 터보펌프			펌프 수리 대상 부위

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2014년  11월  12일

작 성 자 : 지방보건연구사 육동현