	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구급장비 관리 시 주의사항 알림

1. 재난업무가이드(안전지원행정편) 『소방장비 운용 및 관리 내실화』 와 관련입니다.

2. 2014년 소방장비 관리상태 확인점검과 관련하여 구급장비 관리 중 주의사항을 알리니, 각 119안전센터장은 구급대원이 효율적인 장비 관리를 할 수 있도록 관심을 가지고 적극 관리할 수 있도록 하기 바랍니다.

	주 의 사 항
□ 자동제세동기 보조배터리 구급장비점검부에 누락되어 있어 확인 후 점검부에 기재 □ 저온플라즈마 소독 시 인디케이터는 같은 압력으로 사용 - 소독 후 6개월 경과 시 사용을 안 했을 경우라도 재 소독 권장 □ 후두경 날과 손잡이는 미 관리 시 뻑뻑하여 환자에게 적용하기 어려우니 수시로 관리하여 녹은 항상 제거하고 전구는 눈 부실정도의 밝은 상태 유지 □ 동작119안전센터 적재장비 중 비디오 후두경은 사용시에만 전원을 켜며 미 사용시는 전원을 끔 □ BVM는 전용 산소커넥터 사용 □ 구급차에 겸자는 가급적 마질겸자(이빨이 달려 물리는 겸자)로 비치하여 적극 사용 □ 유해물질 접촉 시 48시간 이내 보고(119구조·구급에 관한 법률 시행령 제26조 2항) □ CO2 중독환자 산소포화도 측정 시 산소포화도 측정기만으로 측정은 부정확하므로 ETCO2 기기 적극 활용 □ 블랙박스는 구급반장이 적극 관리하여 사고 발생 시 즉시 확인 할 수 있도록 사용법 숙지 □ 석션팁 사용 시 미리 연결하지 않도록 하고 소독, 포장되어 있는 상태로 관리 철저

끝.

	현장지휘대장
수신자	동작119안전센터장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
담당자	계윤정		구조구급팀장	代이용익		현장지휘대장	전결 11/19 류종길
협조자
시행	현장지휘대-9904	(		)	접수		(		)
우	156-012	서울 동작구 여의대방로 16길 55 (신대방동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	*******2111	/		/	부분공개(5)