농산물 분석 장비 수리 보고서(기체크로마토그래프)
문서번호 :	강남농수산물검사소-8185	결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
접수번호 :			육동현	황인숙	11/20 김무상
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	기체크로마트그래프		관리번호		농산—NPD-2
작 성 자	보건연구사 육동현		수리희망일		2014년 11월 24일
기기 에러 증상 개요		수 리 내 용		기기 수리 사유
1.GC/NPD는 유기인계 농약을 선택적으로 검출하는 잔류농약 분석 기기임 2. 검출기에 부착된 온도센서(heat sensor)의 고장으로 오븐온도를 올리면 상온이상으로 온도가 올라가지 못하고 셧다운됨		히터/센서_어셈블리_유기인계 검출기용(heater/sensor assembly for NPD) 부품의 교체		1.기체크로마토그래피는 유기인계열의 농산물잔류농약 분석 확인 에 필요한 장비임 2. 수리하여 농산물 잔류농약 안전성 검사 업무 및 시책연구 과제수행에 만전을 기함
※ 붙임 : 기체크로마트그래피 수리 보고서 1부. 끝.

[붙임]

기체크로마트그래피 수리 보고서

장비현황

관리번호	농산-GC/NPD-2	비 품 명	기체크로마트그래피(GC/NPD)
제 작 처	Agilent	모델번호	GC6890N	제작번호	-
구입금액	금47,937,333원	구입일자	2004	구입업체	영인과학

수리현황

수리발생일	2014. 11. 14
수리 예정 일자	2014. 11. 24		수리예정금액	금913,000원		수리업체	영인과학
수 리 내 역
1. 경매농산물 검사를위한 24시간 가동하여 기체크로마토그래프(NPD) 온도 센서 고장 2. 온도센서 수리 필요
분석기기 교체예정 장비 및 부품사진
GC/NPD 본체		수리 예정 부위(검출기)			온도 센서

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2014년  11월  20일

작 성 자 : 지방보건연구사 육동현