문서번호	대기환경연구부-10733
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
임윤석	박찬구	11/20 어수미
협 조

PM-2.5 자동측정장비 등가성평가 계획

2014. 11.

대기환경연구부

(대기측정관리팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

PM-2.5 자동측정장비 등가성평가 계획

제조사/모델별 PM-2.5 자동측정장비들에 대해서 등가성평가를 실시하여, 최적의 측정성능을 보이는 측정장비 선정 및 운영조건을 밝혀 향후 장비 교체/구매 시 활용하여, PM-2.5 데이터 신뢰도를 높이고자 함.

Ⅰ		목 적

추진배경

현재 서울시에서 운영하고 있는 PM-2.5 자동측정장비 (베타선 흡수법)의 측정값과 중량측정법(NRM, National Reference Method) 측정값을 등가성 평가를 통해 신뢰도 확보 필요.

PM2.5는 미세먼지의 구성성분, 온도, 습도 등 기후 및 계절에 따라 영향을 많이 받으며, 자동측정장비간 그 영향의 정도에 차이를 보임.

제조사/모델별 PM-2.5 자동측정장비들에 대해서 등가성평가를 실시하여, 최적의 측정성능을 보이는 측정장비 선정 및 운영조건을 파악하여 향후 장비 교체/구매 시 활용하여, 측정 신뢰도를 향상시키고자 함.

II		PM-2.5 등가성 평가 계획

개 요

기 간: 2014. 10월 ~ 2015년 9월 (1년간 4계절 평가)

장 소: 대기측정장비 종합평가실 (서울특별시보건환경연구원 옥상)

평가방법: 5개 제조사 PM-2.5 자동측정장비(각 3set)와 기준측정장비(중량농도법, 3set)를 동시에 측정하여, 회귀분석을 통해 측정장비의 성능을 평가함.

등가성 평가방법

각 자동측정장비 3대의 평균값과, 기준측정장비 3대의 평균값을 비교하여 회귀분석을 통해 자동측정장비의 성능을 평가

매 1개월(30일) 마다, 측정 데이터 (최소 23개 이상 유효데이터)를 이용하여, 기준측정장비 측정값과 회귀분석을 통해 장비의 성능을 평가.

- 유효데이터: 자동측정장비(상대정밀도 10%이내), 기준측정장비(상대정밀도 10%이내)

다음 평가기준에 의거 등가성 평가 실시.

	자동측정기기
측정기기수	3
측정회수	>23개
농도 측정범위	3 ~ 1000 ug/m3
정확도(Accuracy)	85%
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소 허용치	25.0-27.75×기울기 (-2.25 이상)
선형회귀식 절편 최대 허용치	25.0-22.75×기울기 (+2.25 이하)
상대정밀도(RPi)	10%
상관계수 값	R ≥ 0.93 for CCV ≤0.4 R ≥ 0.85 + 0.2×CCV for 0.4 ≤CCV ≤0.5 R ≥ 0.95 for CCV ≤0.5

PM-2.5 자동측정장비

구 분	제 조 사	모 델	대 수	비 고
1	Thermo	5030SHARP	3	-
2		FH620-14	3
3	Environmental S.A.	MP101M	3	12월1일 설치예정
4	Grimm	Model180	3	-
5	Metone	BAM1020	3	-
7	Kimoto	PM-711	3	-

PM-2.5 기준측정장비(중량농도법): SEQ47/50 (Sven Leckel) 3대

PM-2.5 기준측정장비는 대기오염공정시험기준(ES 01358.1)에 의해 진행하며, 시료채취시간은 (24±1시간)으로 하며, 3대 측정값의 평균값을 사용한다.

PM-2.5자동측정장비는 24개의 시간 데이터의 평균값을 이용하여 기준측정값과 비교한다.

세부측정계획

2014년 10월: 측정소 준비, 장비 설치(장비교정, 설정 최적화)

2014년 11월 ~ 2015년 9월: 5주 사이클로 등가성 평가 실시

- 등가성 평가 1set 실시(4주 28일)

- 장비교정, 세팅 변경(1주)

등가성 평가(4주) 실시 후, 기준측정 데이터 업체에 제공하여, 1주일 장비교정기간에 장비 설정 변경.(장비교정기간에도 기준장비 측정값 제공)

각 업체는 장비 세팅 변경시마다, 기록을 남기고, 장비운영세팅을 대기측정관리팀 담당 연구사(임윤석)에 알림.

시료채취부 온/습도 조절방법은 (Heating 조건 등) 제약을 두지 않음

매 등가성평가시, 각 업체 담당자 입회하에, 모든 데이터 자료 및 평가결과 공개.

등가성 평가 실시 기간에 장비 세팅변경 불가.

각 등가성 평가 실시전, 보건환경연구원 유량계로 장비 유량 교정/확인 (5주마다 교정) (교정시, 담당연구사 확인)

분립장치 관리(WINS / VSCC) :

주 1회 이상 충돌판의 여지를 갈아주고, 충돌판 오일은 여과지 면적이 충분히 젖도록 고르게 펴지게 한다. 충돌판 방식에 사용되는 노즐은 주 1회 이상 정기적으로 세척하여야 한다. (매주 금요일) (※금요일이 공휴일일시, 그 다음 근무일에 교환)

유효측정값: 하루 18시간 이상 측정값 (75% 이상)

최종 등가성 평가는 총 10회의 평가결과를 종합하여 (1년 데이터를 총합 평균하여) 기준측정장비와 가장 등가성이 있는지 평가.

III		향후 계획

서울시에서 향후 PM2.5 자동측정장비 선정시 본 등가성 평가 결과를 반영하여 구매.