문서번호	정수시설과-8296
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
박용석	김광수	김성범	강태환		12/01 代김오열
협 조

풍납 원수 수질자동측정기

일일 점검일지

2014. 11

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일 점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2014년 11월 28일

근무자	(야간)	박용석, 신준성	(주간)	김광수, 노승철		(야간)	김성범, 박영률
장비명	주요 점검 사항			점검 결과
				0시~09시	09시~18시			18시~24시
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태			이상없음	이상없음			이상없음
				이상없음	이상없음			이상없음
				이상없음	이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태			계측값 오류	이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부			이상없음	이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 및 청소 - 이물질 및 air 제거, 시료물량 조절 - 계측값 오류 점검 및 정비 중 ▶ 모노•총 잔류염소계측기 주변 청소 및 Drain 점검 ▶ 암모니아성질소(NH3-N) 실측값 및 계측값 비교분석 - 원수 유입 호스 에어 제거 및 이물질 제거 - Filter 분해조립 및 청소, 주변정리 ▶ 전•후단 잔류염소계측기 이물질제거 및 청소 - 원수 유입 호스 air 제거 및 이물질 제거 ▶ 생물경보기 물벼룩 2마리 생존, 주변정리
09시~18시	※ 정기점검(정수과 수처리연구실 성 창규 주임) ▶ 전.후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 전.후단 잔류염소계측기 Span조정 및 에어제거 - 각 계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 ▶ 생물경보기 유지관리 - 챔버 분해조립 및 청소 - 원수 시료 에어제거 및 이물질 제거 - 물벼룩(11마리) 투입 후 가동 - 냉각 순환장치 작동(12:10)(15 ℃ 설정) - 엽록체 배양기 램프 고장 점검 - 물벼룩 활동상태 안정적 유지(11마리) ▶ 총유기탄소(TOC) 계측기 유지관리 - 시약 2종 교체[Acid(산), Oxidizer(산화제)] - IOS 시스템 분석기 청소 - 디스플레이값 정상(계측 값 0.00 mg/L ⇒ 3.10 mg/L) - 노즐정비 및 시약량 조정 ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ▶ 암모니아성질소(NH3-N) 실측정값 및 계측값 비교분석 - 계측기 검량실행 및 시약 공급펌프 점검 ▶ 모노 클로라민. 총 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 시약교체 및 공급노즐 점검 ▶ 조류측정기 유지관리 - 프로그램 점검 및 보정작업(정상운전)
18시~24시	▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 및 청소 - 이물질 및 air 제거, 시료물량 조절 ▶ 모노•총 잔류염소계측기 주변 청소 및 Drain 점검 ▶ 암모니아성질소(NH3-N) 실측값 및 계측값 비교분석 - 원수 유입 호스 에어 제거 및 이물질 제거 - Filter 분해조립 및 청소, 주변정리 ▶ 전•후단 잔류염소계측기 이물질제거 및 청소 - 원수 유입 호스 air 제거 및 이물질 제거 ▶ 생물경보기 유지관리 - 물벼룩 11마리 생존, 주변정리