문서번호	시설관리과-27606
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
최경호	오준식	우종근		12/05 전영석
협 조

‘14년 유량계 유지보수 용역 완료보고

2014. 12

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

’14년 유량계 유지보수 용역 완료보고

‘14년도 우리사업소 중블록 및 가압장, 배수지 유량계에 대한 유지 보수(단가계약)용역을 완료하고 그 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년도 유량계 유지보수 용역(단가계약)

○ 계약금액 : 51,810,630원

○ 기   간 : 2014. 3. 31 ~ 2014. 12. 31

○ 용역업체 : 한국유체기술(주)  대표 이토라

○ 용역현황

- 대   상 : 48개소(중블럭27, 가압장10, 배수지11)

- 과업내용

․ 교정 검사(21개소) : 가압장(10), 배수지(11) 유량계 …… 1회/연

․ 유량계 점검 및 유량계실 청소 ……………………………………… 2회/연

가) 점검

- 전송반 : 48개소(중블럭27, 가압장10, 배수지11)

- 유량계 : 31개소(중블럭19, 가압장5, 배수지7)

나) 청소(25개소) : 중블럭(19), 배수지(6)

□ 추진실적

○ 교정검사 ------- 21개소

- 정  상 : 16개소

- 재교정 : 5개소(허용오차 ±0.5% 초과 대상)

○ 유량계 및 전송반 점검

- 점  검

․ 전 송 반(48개소) : 중블럭27, 가압장10, 배수지11

․ 유 량 계(31개소) : 중블럭19, 가압장5, 배수지7

○ 청  소

- 유량계실(25개소) : 중블럭(19), 배수지(6)

○ 점검자 : 김도영 부장 외 3명

- 입 회 자 : 최경호외 2명(수리반 포함)

□ 점검사진

유량계 전송반청소 및 점검	유량계실 내부 청소	비교유량 측정
NBM-3	NBM-11	금천(배)자연-유출
NBM-15	NBM-18	상도(배) 자연-유출

□ 보고의견

○ 유량계 유지보수 용역이 완료됨에 따라 이를 준공처리코자 하며,

증·감 물량은 용역계약업체(한국유체기술, 대표 이토라)와 협의 후

정산 처리코자 함.

□ 설계변경

○ 사 유

- 수선자재 증·감에 따른 물량변경(내역서 참조)

- 교정대상 추가 · 제외에 따른 금액변경

․ 상도직송(150mm) 유량계 추가 및 중복된 중블럭 유량계(NBM27)           교정대상 제외

□ 유량계 유지보수 용역내역

○ 당초 금액 : 51,810,630원

○ 정산 금액 : 48,411,590원

구 분		당초 금액(원)	변경 금액(원)	증.감(원)	비 고
용 역 비		51,810,630	48,411,590	감3,399,040
용 역 비	용역원가	47,100,573	44,010,537	감3,090,036
	부가세	4,710,057	4,401,054	감309,004
	계	51,810,630	48,411,590	감3,399,040

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙임 :  1. 용역 보고서(별첨) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 상 ․ 하반기 교정검사 및 점검현황 1부.  끝.