문서번호	정수시설과-3805
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	12/05 유성종
협조
	주무관		김효준

전기 절연저항계 점검결과 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

암사아리수정수센터

[정수시설과]

전기 절연저항계 점검결과 및 조치계획

전기안전관리자 및 전기수리반에서 사용하고 있는 전기 절연저항계가 장기 사용으로 고장나 전문업체에 점검 의뢰한 결과 수리 가능함에 따라 아래와 같이 수리하여 사용코자 함.

□ 전기 절연저항계(메거) 개요

○ 점검대상 : 고압용(5,000V) 절연저항계 1대(보유 수량 : 1대)

○ 점검일시 : 2014. 12. 4

○ 보유제품 제원

- 제 조 사 : 교리스(KYORITSU 일본산)

- 모 델 명 : 3122(5KV) → 절연저항만 측정

□ 점검 결과

○ 점검업체명 : 세진계기(주) T. 2267-0327 (종로구 소재)

○ 고장 내역 : 절연저항계의 부품인 고압 트랜스포머와 출력 트랜지스터의 고장으로 절연저항계의 절연저항 측정 불가

○ 점검 결과 : 고압 트랜스포머와 출력 트랜지스터 부품을 교체하면 사용 가능(수리비 : 10만원 - 부가세 별도)

□ 조치 계획

○ 수리가 가능하므로 해당 절연저항계의 한국총판인 전문업체에 수리의뢰하여 사용코자 함

○ 정비업체

- 업 체 명 : 세진계기(주)

- 주    소 : 서울 종로구 장사동 116-4 세운상가 가동 856호

○ 소요예산 : 110,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 지출방법 : 수리완료 후 신용카드에 의한 결제.

붙임. 절연저항계 사진 1부.  끝.