	노원소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	공릉 6-3호 제세동기 고장수리 완료 알림

1. 관련근거

◯ 2014년도 소방재난업무가이드 「재난대응행정편 – 26.신속하고 안전한 구급출동」

◯ 공릉119안전센터-4946(2014. 12. 02)호 『자동제세동기(6-3호)고장발생보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공릉119안전센터에서 운용중인 제세동기(6-3호)고장에 대한 시스템보드 내부베터리 교환이 다음과 같이 완료되었음을 보고드립니다.

가. 고장발생 :2014.12.2

나. 고장사유 : 노후

다. 소요금액 : 무상수리

라. 수리업체 : 메디랩코리아(주)

마. 소요금액 : 무상수리

바. 수리내역

연번	고장발생 부분	수리내역	비고
1	배터리 충전 후에도 전원이 켜지지 않음	시스템보드 내부 베터리 교환	완료
2	제세동기 Power on시 날짜 초기화	시스템보드 내부 베터리 교환	완료

	공릉119안전센터장
담당자	송수미		2팀장	김용모		센터장	12/10 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-5060	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 공릉동 화랑로길 484	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/		/	대시민공개