문서번호	시설관리과-20216
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
최영조	이계환	12/16 원응연
협 조
	주무관		한호진
	주무관		송종범

암사,우면산 KD-6 구역유량계 교정검사 입회 결과보고

2014. 12.

암사,우면산 구역유량계 교정검사 입회 결과보고

2014년 12월 KD-6 구역유량계 계측값이 허용오차율(±1.5%)을 초과하는 것으로 의심되어 상수도사업본부에 교정검사를 요청하고, 교정검사 현장에 입회한 검사결과를 보고합니다.

Ⅰ		교정검사 개요

□ 검사 대상 : 암사,우면산(KD-6) 유량계

□ 검사 일시 : 2014.12.15. 16:11~17:47

□ 검사 기관 : 그린플로우

□ 입 회 자 : 본부 누수방지과 김명구(전기6)

강동수도사업소 최영조(기전팀장), 김응태(전기6)

Ⅱ		교정검사 결과

유량계	측정 내용						비 고
	측정시간	측정 유량
		구분	기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차(%)
구역 유량계 (KD-6)	16:11~17:11	교정전	10,606	10,299	-307	-2.89	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 유지
	17:16~17:47	교정후	4,999	4,999	0	0

Ⅲ		보고자 의견

□ 국가공인 교정검사기관에서 실시한 초음파유량계 교정검사 현장에 입회 결과,

교정검사가 유량계 유지관리 지침에 따라 적정하게 시행되었으며,

□ 『2014년 유량계 업무처리지침 개정』<누수방지과-5117(2014.9.1)>에 의거 기준

유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내로 적정하게 교정완료됨.

	<유량계 교정검사 방법>
○ 유량계 유지관리 지침 - 기준유량계 및 현장유량계 동시에 적산유량 3시간 이상 연속 비교측정 → 기준유량계 대비 오차율이 ±1.5% 이내 유지 - 오차율이 ±1.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하고 1시간 이상 재측정 → 오차율 ± 0.5% 이내 유지 ○ 본부 누수방지과 방침(2014년 유량계 설비 유지관리계획) - 교정검사 오차 관리범위 ± 0.5% 이내 유지

Ⅳ		향후계획

□ 교정이전 기간의 공급량에 대하여 오차율에 대한 차이량을 산출하여 본부,  강남수도사업소와 협의보정 추진

※ 본부 누수방지과 차경호와 유선협의 완료

첨부 : 유량계 비교측정 결과표 1부.  끝.